LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-922 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 78:2009 „KOKYBĖS KONTROLĖS REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI MEDICININĖJE RENTGENODIAGNOSTIKOJE“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. spalio 16 d. Nr. V-1178
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos higienos norma HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nauja redakcija nedėstoma):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 78:2009 „KOKYBĖS KONTROLĖS REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI MEDICININĖJE RENTGENODIAGNOSTIKOJE“ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 22 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“:
2.1. Pripažįstu netekusia galios preambulę.
2.2. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„I SKYRIUS
Taikymo sritis“.
2.3. Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS
Nuorodos

4. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateikiamos nuorodos:
4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“;
4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“.“
2.4. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„III SKYRIUS
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS“.
2.5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IV SKYRIUS
Bendrosios nuostatos“.
2.6. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„V skyrius
RENTGENOGRAFIJOS APARATAMS ir Panoraminių dantų rentgeno aparatų cefalometrijos tyrimams atlikti skirtIEMS priedAMS KELIAMI REIKALAVIMAI“.
2.7. Pakeičiu 34.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„34.4. Tomografinio įrenginio skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 1,6 lp/mm.“
2.8. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VI SKYRIUS
FilmAMS ryškiNTI, vaizdo imtuvams, vaizdų vertinimo sąlygoms ir Negatoskopams KELIAmi reikalavimai“.
2.9. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VII SKYRIUS
SKAITMENINĖmS rENTGENOgrafijos sistemoms keliami reikalavimai“.
2.10. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VIII SKYRIUS
RENTGENOskopiJOs aparatams keliami reikalavimai“.
2.11. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IX SKYRIUS
DAntų rentgeno aparatams keliami reikalavimai“.
2.12. Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„X SKYRIUS
PANORAMINIAMS DANTŲ RENTGENO APARATAMS KELIAMI REIKALAVIMAI“.
2.13. Pripažįstu netekusiu galios 66 punktą.
2.14. Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„XI SKYRIUS
Mamografijos ĮRANGAI keliami reikalavimai“.
2.15. Pakeičiu XII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„XII SKYRIUS
Kompiuterinei tomografijai keliami reikalavimai“.
2.16. Pakeičiu 1 priedą:
2.16.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Rentgenografijos aparatų ir panoraminių dantų rentgeno aparatų cefalometrijos tyrimams atlikti skirtų priedų periodiniai bandymai ir jų atlikimo periodiškumas pateikti 1 lentelėje.“
2.16.2. Pakeičiu 1 lentelę ir ją išdėstau taip:
„1 lentelė. Rentgenografijos aparatų ir panoraminių dantų rentgeno aparatų cefalometrijos tyrimams atlikti skirtų priedų periodiniai bandymai ir jų atlikimo periodiškumas
Eil. / Nr.	Kontroliuojamasis objektas	Kontroliuojamasis / parametras	Higienos normos punktas, papunktis	Periodiškumas*
1	2	3	4	5
1.	Anodinė įtampa	Anodinės įtampos kreivės forma	22	1 metai
		Nuokrypis nuo vardinės vertės	23.1	1 metai
		Pastovumas	23.2	1 metai
		Pasikartojimas	23.3	1 metai
2.	Filtras	Pusvertės sluoksnio storis	24	1 metai
3.	Ekspozicijos trukmė	Nuokrypis nuo vardinės vertės	25	1 metai
4.	Dozė	Pasikartojimas	26.1	1 metai
		Pastovumas	26.2	1 metai
		Dozės tiesiškumo koeficientas	26.3	1 metai
		Spinduliuotės išeiga	27.1	1 metai
		Spinduliuotės išeigos priklausomybė	27.2	Priėmimo bandymų metu ir prireikus
5.	AEV sistema	Ekspozicijos trukmė, / srovės stiprio ir ekspozicijos trukmės sandauga	28.2	Priėmimo bandymų metu ir prireikus
		Optinių tankių skirtumas vienodomis sąlygomis	28.3	1 mėnuo
		Optinių tankių skirtumas atsižvelgiant į anodinę įtampą	28.4	3 mėnesiai
		Optinių tankių skirtumas atsižvelgiant į objekto storį	28.5	3 mėnesiai
6.	Nuotėkinė spinduliuotė	Dozės galia	29	1 metai
7.	Židinio dėmė	Dydis	30	Priėmimo bandymų metu ir prireikus
8.	Dozės ir ploto sandauga	Rodmenų tikslumas	31	1 metai
9.	Diafragmos, rentgeno ir šviesos laukai, vaizdo imtuvai	Tolygumas, kraštų ir centrų nesutapimas	32	3 mėnesiai
10.	Tinklelis	Būklė	33	1 metai
11.	Tomografijos darbo režimas	Tomografijos aukštis	34.1	1 metai
		Aukščių skirtumas	34.2	1 metai
		Apšvitos kampas	34.3	1 metai

*Šioje skiltyje nurodomas rentgenografijos aparatų periodinių bandymų atlikimo periodiškumas. Panoraminių dantų rentgeno aparatų cefalometrijos tyrimams atlikti skirtų priedų visų periodinių bandymų atlikimo periodiškumas yra vienodas – 3 metai.“

Sveikatos apsaugos ministras	Aurelijus Veryga