LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ APLINKOS ELEMENTŲ UŽTERŠTUMO RADIONUKLIDAIS MATAVIMUS, PATVIRTINIMO

2000 m. spalio 16 d. Nr. 417
Vilnius

Siekdamas užtikrinti aplinkos monitoringo duomenų kokybę ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 112-2824) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353):
1. Tvirtinu šiuos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinius dokumentus:
1.1. LAND 36-2000 „Aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimas – mėginių gama spektrinė analizė spektrometru, turinčiu puslaidininkinį detektorių“ (pridedama);
1.2. LAND 37-2000 „Aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimas – vandenyje ištirpusio cezio radionuklidų koncentravimas sorbuojančiaisiais filtrais ir vandens tūrinio aktyvumo įvertinimas“ (pridedama).
2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „valdymo sistema“.

APLINKOS MINISTRAS	DANIUS LYGIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2000 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 417

SUDERINTA
Sveikatos apsaugos ministerijos
2000 m. liepos 18 d. raštu Nr. 31-08-6927

APLINKOS ELEMENTŲ UŽTERŠTUMO RADIONUKLIDAIS MATAVIMAS – MĖGINIŲ GAMA SPEKTRINĖ ANALIZĖ SPEKTROMETRU, TURINČIU PUSLAIDININKINĮ DETEKTORIŲ

LAND 36-2000

Normatyvinis dokumentas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

I. ĮSPĖJIMAI

1. Jonizuojančioji spinduliuotė kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai! Dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, būtina laikytis radiacinės saugos reikalavimų [4.1, 4.2].
2. Kai kurie naudojami chemikalai yra pavojingi! Darbuotojai, naudodami pavojaus ženklu pažymėtas medžiagas, privalo laikytis saugos taisyklių.
3. Darbuotojai turi laikytis darbo su elektros prietaisais ir kriogeniniais indais taisyklių bei būti susipažinę su įprasta darbo laboratorijoje tvarka.

II. TAIKYMO SRITIS

4. Šis metodas taikomas gama kvantus spinduliuojančių radionuklidų aktyvumui bei tūriniam ir savitajam aktyvumui aplinkos elementų (objektų) mėginiuose įvertinti. Jis privalomas asmenims, vykdantiems aplinkos taršos radionuklidais kontrolę ir valstybinį, savivaldybių bei ūkio subjektų aplinkos monitoringą.
5. Metodo taikymo ribos:
5.1. matavimo ribos – nuo 0,01 – 1 Bq iki ≈10 kBq priklausomai nuo detektoriaus jautrumo, foninės spinduliuotės, matuojamojo radionuklido savybių (gama kvantų energijos ir kvantų emisijos tikimybės) bei matavimo trukmės;
5.2. matuojamų energijų sritis – nuo 50 keV (≈30 keV, kai detektorius turi berilio langelį) iki 2 MeV (specialieji detektoriai būna skirti kitokioms energijos sritims);
5.3. matavimo trukmė – nuo 1 minutės iki 1 savaitės (priklauso nuo mėginio aktyvumo, detektoriaus jautrumo, foninės spinduliuotės, matuojamojo radionuklido savybių bei būtino tikslumo);
5.4. matavimo paklaida – nuo 5 iki 30 % (priklauso nuo detektoriaus efektyvumo, kalibravimo tikslumo, mėginio aktyvumo, mėginio paruošimo būdo, foninės spinduliuotės, matuojamojo radionuklido savybių bei matavimo trukmės).

III. NORMATYVINĖS NUORODOS

6. Šiame dokumente yra nuorodos į šiuos norminius dokumentus:
6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 05 25 nutarimą „Dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1485);
6.2. Lietuvos higienos normą HN 73-1997 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 1998, Nr. 1-31);
6.3. LST ISO 31-9:1996. Dydžiai ir vienetai – 9 dalis: atomo ir branduolio fizika;
6.4. LST ISO 31-10:1996. Dydžiai ir vienetai – 10 dalis: branduolinės reakcijos ir jonizuojančiosios spinduliuotės.

IV. SĄVOKOS

7. Šiame dokumente vartojamos sąvokos [6.3, 6.4, F.10-F.13]:
7.1. aktyvumas – radionuklidų kiekis, tam tikru metu esantis tam tikros energetinės būsenos, išreikštas formule:

čia: A – aktyvumas, dN – savaiminių branduolinių virsmų (šuolių iš minėtos energetinės būsenos) per laiko tarpą dt tikėtinas skaičius. Vienetai: s-1, specialus vieneto pavadinimas Bq, 1 Bq = 1 s-1;
7.2. savitasis aktyvumas – mėginio aktyvumo ir jo masės santykis. Vienetas: Bq/kg;
7.3. savųjų radionuklidų efektiniai aktyvumai – efektinės foninių radionuklidų aktyvumų vertės, įvertintos spektrometrinėje sistemoje nesant matuojamojo mėginio. Vienetai: Bq, Bq/kg;
7.4. tūrinis aktyvumas – mėginio aktyvumo ir jo tūrio santykis. Vienetas: dujose – Bq/m3, skysčiuose – Bq/l;
7.5. deaktyvavimas – radioaktyviųjų medžiagų šalinimas nuo žmogaus kūno, aprangos, aparatūros ir kitų objektų;
7.6. detektorius – įtaisas spinduliuotei aptikti;
7.7. detektavimo riba – mažiausias išmatuojamas mėginio aktyvumas;
7.8. efektinė trukmė („gyvasis laikas“) – spektro kaupimo trukmė, neįskaičiuojant laiko tarpo, kai spektrometrinė sistema yra neveikos būsenos. Vienetas: s (sekundė);
7.9. ėminys – medžiaga, paruošta siųsti į laboratoriją, ir skirta bandymams;
7.10. gama spinduliuotė – fotoninė diskrečiojo spektro spinduliuotė, susidaranti kintant energinei atomų branduolių būsenai arba išmedžiagėjant elementariosioms dalelėms;
7.11. gama kvanto emisijos tikimybė – tikimybė, kad radionuklido branduolio virsmo metu bus išspinduliuotas tam tikros energijos gama kvantas;
7.12. kalibravimas – eksperimentinis matavimo priemonės rodmenų susiejimas su atitinkamo matuojamojo dydžio vertėmis;
7.13. spektrometrinės sistemos energetinis kalibravimas – eksperimentinis kanalo numerio susiejimas su kvantų energija;
7.14. spektrometrinės sistemos efektyvumo kalibravimas – eksperimentinis kvantų registravimo efektyvumo nustatymas;
7.15. kryžminis užteršimas – mėginio ar ėminio užsiteršimas kitų ėminių ar mėginių radionuklidais;
7.16. matavimo indas – tam tikros formos indas, kuriame matavimo metu būna matuojamasis mėginys;
7.17. mėginys – ėminio medžiagos kiekis, kurios bandymas ir stebėjimas atliekamas tiesiogiai;
7.18. nešiklis – cheminis junginys, į kurio sudėtį įeina radionuklidą atitinkančio elemento stabilus atomas;
7.19. neveika („mirties laikas“) – santykinė laiko trukmė, kada matavimo prietaisas (detektorius) yra laikinai praradęs gebėjimą aptikti spinduliuotę. Vienetas: %;
7.20. atsitiktinė paklaida – matavimo rezultato ir to paties matuojamojo dydžio be galo daug kartų kartojimosi sąlygomis atliktų matavimų vidurkio skirtumas;
7.21. matavimo paklaida – matuojamojo dydžio matavimo rezultato ir tikrosios matuojamojo dydžio vertės skirtumas;
7.22. santykinė paklaida – matavimo paklaidos ir tikrosios matuojamojo dydžio vertės santykis. Vienetas: %;
7.23. radionuklidas – atomo branduolys, kuriam būdingas radioaktyvusis skilimas;
7.24. spektrometrinės sistemos efektyvumas – tikimybė, kad spektrometrinė sistema užregistruos iš gama spinduliuotės šaltinio išspinduliuotą gama kvantą;
7.25. pusėjimo trukmė – vidutinis laiko tarpas, per kurį suskyla pusė radioaktyviojo izotopo branduolių. Vienetas: s (sekundė);
7.26. sertifikuotas standartinis radionuklidų tirpalas – tirpalas su tiksliai žinomais radionuklidų tūriniais aktyvumais, kuriame esančių radionuklidų tūrinių aktyvumų nustatymas yra patvirtintas sertifikatu;
7.27. skyra – rodmenų įtaiso rodmenų skirtumas, kurį dar galima reikšmingai suvokti;
7.28. pamatinis šaltinis – tiksliai žinomo aktyvumo (arba savitojo aktyvumo) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, skirtas kalibruoti;
7.29. sertifikuotas pamatinis šaltinis – tiksliai žinomo aktyvumo (arba žinomo savitojo aktyvumo) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, kuriame esančių radionuklidų aktyvumų nustatymas patvirtintas sertifikatu;
7.30. laboratorijos (darbinis) pamatinis šaltinis – kalibruoti skirtas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, pagamintas iš sertifikuoto standartinio tirpalo (medžiagos).

V. METODO ESMĖ IR PRINCIPAS

8. Branduolinis virsmas gali būti susijęs su vieno ar keleto gama kvantų emisija. Skirtingų radionuklidų gama kvantų energijos yra skirtingos. Pagal gama kvantų energiją galima atpažinti gama kvantus spinduliuojančius radionuklidus. Gama kvantai, praeidami pro užtvarinį puslaidininkinio kristalo sluoksnį, jame sukuria krūvininkus – laisvuosius elektronus bei skyles ir kristalu prateka elektros srovės impulsas. Jo stiprumas yra proporcingas kvanto energijai. Sustiprinti elektriniai impulsai analizuojami ir sumuojami daugiakanaliais impulsų analizatoriais. Pagal radionuklidų spinduliuojamų gama kvantų energiją atitinkančių impulsų skaičių įvertinamas mėginio aktyvumas (A priedas).

VI. PRIETAISAI, ĮRANGA IR MEDŽIAGOS

9. Mėginiams paruošti ir analizuoti būtini šie prietaisai, įranga bei medžiagos:
9.1. gama spektrometrinė sistema (A priedas);
9.2. Diuaro indas skystam azotui laikyti;
9.3. svarstyklės (svėrimo ribos nuo 0 iki 3 kg, tikslumas 0,5 g);
9.4. sietas (akučių matmenys 2x2 mm) stambesnėms priemaišoms atskirti (būtinas tik dirvožemio ir dugno nuosėdų mėginiams);
9.5. homogenizatorius mėginiams homogenizuoti (gali būti buitinis maisto smulkintuvas);
9.6. mėginių rūšį ir detektoriaus tipą optimaliai atitinkantys polietileniniai matavimo indai (Marinelli indas – nuo 0,5 iki 3 l arba cilindrai ir lėkštelės – nuo 2 iki 100 ml tūrio) su dangčiais (A priedas);
9.7. džiovinimo spinta (gebanti palaikyti pastovią 110 oC temperatūrą) mėginiams džiovinti (kai mėginiai džiovinami);
9.8. deginimo krosnis (iki 500 oC) mėginiams deginti (kai mėginiai deginami);
9.9. pamatinis gama spinduliuotės šaltinis arba sertifikuotas standartinis radionuklidų tirpalas (radionuklidų aktyvumų vertės žinomos ne mažesniu nei ±3% tikslumu) gama spektrometrinei sistemai kalibruoti (10.5 skirsnis);
9.10. 137Cs arba kito ilgaamžio radionuklido, turinčio gama liniją matavimo energijų srityje, šaltinis sistemos stabilumo kontrolei vykdyti (rekomenduojamas uždarasis, taškinis, nebūtinai atestuotas, apie 1 kBq aktyvumo šaltinis);
9.11. presas mėginiams presuoti į tabletes (kai mėginiai presuojami);
9.12. koncentruota druskos rūgštis vandens mėginiams parūgštinti (būtina tik analizuojant vandens mėginius);
9.13. azoto rūgšties 3 M tirpalas indams deaktyvuoti;
9.14. etilo spiritas prietaisams deaktyvuoti;
9.15. skystas azotas germanio detektoriui šaldyti.

VII. ĖMINIAI IR MĖGINIAI

10. Ėminio paėmimas. Kadangi šis metodas tinka radionuklidų aktyvumams įvairiuose objektuose matuoti, gali būti taikomos kelios medžiagos ėminių ėmimo metodikos [F.1-F.5]. Ėmimo metodika pasirenkama atsižvelgiant į tiriamo objekto bei matuojamojo izotopo prigimtį, savitąjį aktyvumą ir reikalingą matavimo tikslumą. Ėminiai patikimai (vandeniu nenuplaunamu markeriu arba etiketėje) pažymimi ir apsaugomi nuo kryžminio užteršimo. Užpildomas ėminio protokolas, nurodant objektą, ėminio ėmimo vietą ir datą bei ėminį paėmusiojo asmens vardą ir pavardę.
11. Mėginio paruošimas:
11.1. Kai medžiagos savitasis (tūrinis) aktyvumas pakankamas, aktyvumai matuojami tiesiogiai (nekoncentravus ir chemiškai neapdorojus). Šiuo atveju aplinkos elementų mėginiai ruošiami taip:
11.1.1. iš dirvožemio ir dugno nuosėdų mėginio pašalinama žolė ir šaknys, dirvožemis paskleidžiamas padėkluose ir išdžiovinamas 80-100oC temperatūroje. Sausas dirvožemis smulkinamas, išsijojamas, supilamas į matavimo indą ir pasveriamas. Akmenukai pasveriami atskirai ir išmetami;
11.1.2. vandens mėginys parūgštinamas druskos rūgštimi (1 ml rūgšties į 1 l vandens), supilamas į matavimo indą ir pasveriamas. Parūgštinti rekomenduojama iškart, paėmus vandens ėminį;
11.1.3. biologinių objektų mėginių savitieji aktyvumai matuojami nedžiovintoje arba sausoje medžiagoje. Gyvūnų audinių savitasis aktyvumas vertinamas nedžiovintoje, o augmenijos (ir sausumos, ir vandens) – sausoje medžiagoje. Antruoju atveju medžiaga išdžiovinama temperatūroje, neviršijančioje 105 oC. Džiovinimo trukmė priklauso nuo drėgmės kiekio mėginiuose ir yra ne trumpesnė kaip 24 valandos. Abiem atvejais susmulkinta ir gerai sumaišyta medžiaga supilama į matavimo indą. Nedžiovintos medžiagos mėginys sveriamas susmulkintas, o sausos medžiagos – išdžiovintas.
11.2. Visais atvejais matavimo indas (Marinelli arba cilindrą) pripildomas pilnas arba iki nustatytos žymės (lygio, atitinkančio pamatinio šaltinio lygį) ir uždengiamas dangčiu.
11.3. Kai mėginių savitieji aktyvumai nepakankami, detektavimo ribai sumažinti mėginį būtina koncentruoti:
11.3.1. oro filtras ir atmosferos iškritų surinkimo marlė išdžiovinama temperatūroje, neviršijančioje 100 oC. Po to mėginys supresuojamas arba sudeginamas temperatūroje, neviršijančioje 450 oC. Supresuota tabletė arba pelenai atsargiai (kuo mažiau prarandant) perkeliami į matavimo indą. Pelenai suslegiami. Mėginys nedeginamas, jei yra galimybė, kad jame gali būti jodo radionuklidų – deginant mėginį jodas prarandamas;
11.3.2. biologinių objektų medžiaga susmulkinama, pasveriama ir išdžiovinama temperatūroje, ne aukštesnėje kaip 100 oC. Sausas mėginys pasveriamas ir sudeginamas (išskyrus bandinius, kuriuose gali būti jodo radionuklidų). Kad mėginys neužsiliepsnotų, pradžioje temperatūra didinama lėtai (per 1–2 val. iki 150–200 oC), o po to greičiau (per 30 min. iki 450 oC). 450 oC temperatūroje deginama apie 16 valandų. Pelenai atsargiai (kuo mažiau prarandant) supilami į matavimo indą, suslegiami ir pasveriami;
11.3.3. vandens ėminys koncentruojamas vienu iš šių būdų: garinimo [F.4] (parūgštintas vanduo garinamas virš vandens vonios, prieš tai pridėjus atitinkamo nešiklio), nusodinimo cheminiais reagentais [F.3] ir sorbavimo jonitinėmis dervomis arba filtrais [F.4, F.5]. Norint išmatuoti foninius radionuklidų tūrinius aktyvumus, koncentruojamas didelio (50-200 l) tūrio vandens ėminys. Transportuojant ir saugant ėminį, indo sienelės, vandenyje esančios skendinčiosios dalelės bei besivystantys dumbliai sorbuoja radionuklidus. Radionuklidų nuostoliams sumažinti pasemtas vandens ėminys iš karto parūgštinamas (1 ml druskos rūgšties į 1 l vandens) ir laikomas polietileno talpykloje. Nuostoliai sumažėja vandens ėminį užšaldžius. Tuo pačiu metu imant ėminį ir jį koncentruojant, galima išvengti radionuklidų nuostolių bei supaprastinti ėminių transportavimą bei saugojimą. Garinimo privalumas tas, kad sukoncentruojami visi radionuklidai (išskyrus lakiuosius). Tačiau jis tinka tik gėlo vandens atveju, nes didelė druskų koncentracija trikdo vandens garinimą. Jonitinės dervos itin gerai tinka gėlam vandeniui, nes vandenyje ištirpusios druskos neleidžia sulaikyti radionuklidus. Sulaikymo efektyvumas priklauso nuo vandens srauto greičio, nuklidų cheminės formos, stabilių izotopų ir kitų ištirpusių medžiagų koncentracijų, todėl kiekvieno tiriamo vandens telkinio atveju būtina šiuo metodu gautus rezultatus palyginti su rezultatais, gautais kitais metodais.
11.4. Iš mėginio medžiaga pripildyto matavimo indo masės atimama tuščio indo (su dangčiu) masė. Matavimo indas patikimai pažymimas, ant jo ar ant priklijuotos etiketės vandeniu nenuplaunamu žymekliu užrašant mėginio kodą, masę (be indo masės) ir paruošimo datą. Šie duomenys bei ėminio paėmimo vieta ir data užrašomi į laboratorijos žurnalą.
Matavimui paruoštų mėginių nelaikykite greta ruošiamų mėginių, o indus uždenkite – sumažinsite mėginių kryžminio užsiteršimo galimybę!

VIII. PROCEDŪROS

12. Matavimas:
12.1. mėginio medžiaga pripildytas matavimo indas padedamas ant matavimui paruoštos, kalibruotos gama spektrometrinės sistemos detektoriaus nustatytoje, lengvai atkartojamoje, padėtyje (prietaisas turi būti kalibruotas esant šiai geometrinei konfigūracijai, 14 ir 15 skirsniai). Detektorius turi būti saugomas nuo užteršimo – matuojant didelio aktyvumo mėginius, matavimo indas su mėginiu turi būti įdėtas į polietileno maišelį arba detektorius uždengiamas polietileno plėvele;
12.2. atsižvelgiant į numatomą mėginio aktyvumą, nustatoma matavimo trukmė (kai spektrometrinė sistema veikia automatiniu režimu) arba užrašomas matavimo pradžios laikas ir įjungiama spektro kaupimo sistema. Matavimo trukmė turi būti tokia, kad gama smailėje būtų sukaupta pakankamai (ne mažiau kaip 1 000) impulsų. Priklausomai nuo mėginio aktyvumo, gama detektoriaus efektyvumo ir būtino tikslumo kaupimas gali tęstis nuo poros minučių iki savaitės. Kuo ilgesnė matavimo trukmė – tuo tikslesni matavimo rezultatai;
12.3. būtina patikrinti prietaiso neveiką (kai spektrometrinė sistema neveikos vertę rodo matavimo metu). Jeigu neveika viršija 10 %, geometrinė konfigūracija turi būti pakeista (prietaisas turi būti kalibruotas šios geometrinės konfigūracijos) – mėginys turi būti atitolintas arba jo masė sumažinta (paprastai automatizuotos sistemos rodo prietaiso neveiką matavimo metu);
12.4. pasibaigus matavimo laikui, spektro kaupimo sistema išjungiama (automatiniame režime išsijungia automatiškai). Sukauptas spektras įrašomas į atmintį (jeigu matavimo sistema sujungta su kompiuteriu), o spektro identifikavimo kodas, bylos pavadinimas, matavimo trukmė, data, mėginio numeris ir duomenys apie geometrinę konfigūraciją bei pastabos – į laboratorijos žurnalą.
13. Įrangos deaktyvavimas. Panaudoti indai ir kitos panaudotos priemonės plaunamos parūgštintu distiliuotu vandeniu (1 ml koncentruotos azoto rūgšties į 1 litrą vandens) ir išvalomos vata, sudrėkinta etilo spiritu. Detektoriaus ir šarvo paviršius reguliariai (kas savaitę) arba, išmatavus didelio aktyvumo mėginį, būtina valyti etilo spiritu sudrėkinta vata.
14. Gama spektrometrinės sistemos energetinis kalibravimas:
14.1. energetinio kalibravimo tikslas – susieti spektrometro kanalo numerį su gama kvantų energija. Energetinis kalibravimas atliekamas naudojant naują prietaisą, po jo remonto ar derinimo, arba dėl kitų veiksnių pakitus jo parametrams (kartais parametrai kinta pasikeitus temperatūrai laboratorijoje bei matuojant labai aktyvų mėginį). Kalibruoti naudojamas žinomos izotopinės sudėties radioaktyvusis šaltinis (tūrinis arba taškinis, nebūtinai tiksliai žinomo aktyvumo), turintis gama linijas (bent 2–3 linijas) visame matuojamų energijų intervale;
14.2. sukaupus šaltinio gamą spektrą (ne mažiau kaip 1 000 impulsų kiekvienoje gama smailėje, pagal kurias atliekamas kalibravimas), yra identifikuojamos linijos (nustatoma jas sukuriančių gama kvantų energija) ir nubrėžiama kalibravimo kreivė (smailės centrą atitinkančio kanalo numerio priklausomybė nuo energijos). Paprastai kalibravimo procedūra yra spektrometrinės sistemos valdymo ir spektrų apdorojimo programinės įrangos sudėtinė dalis ir sistemą galima kalibruoti automatiškai. Tokiu atveju kalibravimas atliekamas vadovaujantis programinės įrangos gamintojo instrukcija.
15. Gama spektrometrinės sistemos efektyvumo kalibravimas:
15.1. efektyvumo kalibravimas atliekamas pradedant naudoti naują prietaisą, po jo remonto ar derinimo, arba pakitus jo parametrams. Parenkama lengvai atkartojama, optimali geometrinė konfigūracija (matavimo indo forma ir jo padėtis). Būtina atsižvelgti į mėginių tūrį, savitąjį aktyvumą ir tankį. Mažai aktyviems, didelio tūrio vienalyčiams biriems ir skystiems, dažniausiai nekoncentruotiems mėginiams naudojami nuo 0,5 iki 3 l talpos Marinelli indai. Kai mėginių tūris mažas arba itin didelis aktyvumas, naudojami cilindriniai 20–100 ml talpos indai arba lėkštelės su dangteliais. Matuojant turi būti kuo tiksliau atkartojama matavimo konfigūracija – ir nedideli mėginio formos ar tankio pokyčiai mažina matavimo tikslumą;
15.2. efektyvumo kalibravimui užtikrinti turi būti naudojamas sertifikuotas pamatinis šaltinis arba laboratorijos pamatinis šaltinis. Pamatinio šaltinio forma ir tūris turi atitikti matuojamų mėginių formą ir tūrį, o tankis bei savitasis aktyvumas turi būti artimi mėginių tankiui bei savitajam aktyvumui. Gama linijos turi būti viso matuojamų energijų diapazono ribose. Energijų intervale nuo 60 keV iki 300 keV gama linijos turi būti išsidėsčiusios kas 50 keV, nuo 300 keV iki 1400 keV – kas 200 keV ir bent vieną liniją intervale nuo 1 400 keV iki 2 000 keV. Venkite naudoti radionuklidus, turinčius kaskadinius branduolinius virsmus (pavyzdžiui, 60Co, 88Y, 133Ba, 152Eu, 134Cs) bei 40K;
15.3. nesant sertifikuoto pamatinio šaltinio, būtiną laboratorijos pamatinį šaltinį reikia pagaminti skiedžiant sertifikuotą standartinį radionuklidų tirpalą parūgštintu (1 ml koncentruotos azoto rūgšties į 1 l vandens) distiliuotu vandeniu arba matuojamajai medžiagai artimos sudėties vienalyčiu užpildu. Užtikrinus, kad radionuklidai vienodai pasiskirstę, tirpalu (mišiniu) pripildomas matavimo indas (pilnas arba iki nustatytos žymės) ir pasveriamas. Apskaičiuojamas aktyvumas ir savitasis aktyvumas. Pagamintas šaltinis pažymimas vandeniu nenuplaunamu markeriu užrašant šaltinio numerį, radionuklidų aktyvumus ir datą. Paprastai spektrometras iš karto kalibruojamas kelioms kelių tipų konfigūracijoms ir aktyvumų mėginiams, todėl vienu metu gaminami keli laboratorijos pamatiniai šaltinai. Laboratorijos pamatiniai šaltiniai gali būti gaminami ir iš sertifikuoto biraus šaltinio. Šiuo atveju matavimo indas pripildomas sertifikuoto šaltinio medžiaga iki žymės ir pasveriamas;
15.4. kalibravimo šaltinis padedamas ant detektoriaus tam tikros padėties, įjungiama spektro kaupimo sistema ir sukaupiamas gama spektras (ne mažiau kaip 1 000 impulsų gama smailėse, naudojamose kalibruoti);
15.5. sukauptas spektras įrašomas į atmintį (jeigu matavimo sistema sujungta su kompiuteriu), o spektro identifikavimo kodas, bylos pavadinimas, kalibravimo data ir trukmė bei išsamūs duomenys apie kalibravimo šaltinį (aktyvumą bei geometrinę konfigūraciją) ir spektrometrinės sistemos veikimo režimą bei pastabos – į laboratorijos žurnalą;
15.6. sukauptas spektras apdorojamas – identifikuojami radionuklidai ir apskaičiuojami kalibruoti naudojamų gama smailių plotai (impulsų skaičius kiekvienoje smailėje, D priedas);
15.7. apskaičiuojamas kiekvienos kalibruoti naudojamos gama spektro linijos sistemos efektyvumas η:

čia: N – bendras impulsų skaičius smailėje (vnt.); Nf – „foninis“ impulsų skaičius (impulsų po tiriamąja smaile skaičius) (vnt.); te – matavimo efektinė trukmė (s); A – kalibravimo (pamatinio) šaltinio aktyvumas arba savitasis aktyvumas (Bq arba Bq/kg); pγ – gama kvanto emisijos tikimybė (E priedas); Δt – laikas, praėjęs nuo kalibravimo šaltinio (arba sertifikuoto standartinio tirpalo, iš kurio pagamintas laboratorijos pamatinis šaltinis) atestavimo iki kalibravimo (dienos), T1/2 – radioizotopo pusėjimo trukmė (dienos). Paprastai prietaiso efektyvumo nustatymo procedūra yra spektrometrinės sistemos valdymo ir spektrų apdorojimo programinės įrangos sudėtinė dalis. Tokiu atveju kalibravimas atliekamas automatiškai, vadovaujantis programinės įrangos gamintojo instrukcija.
Sistema turi būti suderinta ir sureguliuota iki efektyvumo nustatymo ir neturi būti reguliuojama iki kito sistemos efektyvumo nustatymo!
16. Tuščias matavimas. Iki spektrometrinės sistemos naudojimo pradžios būtina reguliariai (kas metai) įvertinti spektrometrinės sistemos ir detektoriaus aplinkos radionuklidų poveikį (B priedas). Ant detektoriaus padedamas matavimo indas su distiliuotu vandeniu ir sukaupiamas spektrometrinės sistemos savitasis („foninis“) spektras. Kaupimo trukmė turi būti ne mažesnė už mėginių matavimo trukmę ir priklauso nuo būtino tikslumo. Spektras apdorojamas ir įvertinami spektrometrinės sistemos savųjų radionuklidų efektiniai aktyvumai (B priedas). Matavimai turi būti kartojami visų naudojamų formų matavimo indams.

IX. SKAIČIAVIMAI

17. Spektrų analizė. Sukauptas spektras išanalizuojamas – identifikuojami radionuklidai ir apskaičiuojami kalibruoti naudojami gama smailių plotai – impulsų skaičius bei foninių impulsų skaičius kiekvienoje tiriamojoje smailėje (D priedas). Tam spektras aproksimuojamas Gauso pasiskirstymo formos kreive mažiausių kvadratų metodu. Analizė atliekama taip: smailių paieška, energijų nustatymas, radionuklidų identifikavimas naudojantis radionuklidų biblioteka (E priedas), impulsų skaičiaus tiriamojoje smailėje ir foninio impulsų skaičiaus įvertinimas. Paprastai spektrų analizės procedūros yra spektrometrinės sistemos valdymo ir spektrų apdorojimo programinės įrangos sudėtinė dalis. Spektrų analizę atliekant automatiškai, vadovaujamasi programinės įrangos gamintojo instrukcija.
18. Aktyvumas:
18.1. radionuklidų savitieji aktyvumai skaičiuojami pagal formulę:

čia: N – bendras impulsų skaičius tiriamojoje smailėje, Nf – „foninis“ impulsų skaičius tiriamojoje smailėje, C – tiriamojo radionuklido savitasis aktyvumas (Bq/kg) arba tūrinis aktyvumas (Bq/m3), te – efektinė matavimo trukmė (s), Q – mėginio kiekis (masė (kg) arba tūris (m3), h – spektrometrinės sistemos efektyvumas, pγ – gama kvanto emisijos tikimybė (E priedas). Spektrų analizę ir aktyvumo skaičiavimus atliekant automatiškai, vadovaujamasi programinės įrangos gamintojo instrukcija;
18.2. kai matuojamieji radionuklidai yra aptinkami spektrometrinės sistemos savitajame spektre, iš C reikšmės atimamos spektrometrinės sistemos savųjų radionuklidų efektinių aktyvumų vertės (16 skirsnis);
18.3. jeigu nuo ėminio paėmimo iki matavimo Δt praėjo daugiau negu 1% radioizotopo pusėjimo trukmės T1/2, matavimų rezultatas pakoreguojamas, padauginus jį iš koeficiento k1:

Koreguoti nereikia, kai matuojamieji radionuklidai yra pusiausvyroje su ilgaamžiais motininiais radionuklidais (pavyzdžiui, gamtiniai urano ir torio šeimų nariai);
18.4. jeigu matavimo trukmė t yra daugiau negu 1% pusėjimo trukmės T1/2, rezultatas padauginamas (išskyrus radionuklidus, kurie yra pusiausvyroje su ilgaamžiais motininiais radionuklidais) iš koeficiento k2:

18.5. jeigu matuojamas koncentruotas mėginys, o gauti rezultatai susiję su nekoncentruotu mėginiu, aktyvumas perskaičiuojamas, matavimo rezultatą dauginant iš koeficiento k3:

čia m1 – mėginio masė prieš koncentravimą (g), m2 – koncentruoto mėginio masė (g).
19. Paklaidos. Paklaidas lemia daugelis priežasčių: ėminio nereprezentatyvumas ir mėginio nehomogeniškumas, ėminių ar mėginių kryžminis užsiteršimas, skirtingų radionuklidų gama smailių persiklojimas, netikslumai sveriant, matuojant tūrį, pamatinio šaltinio aktyvumą, branduolių virsmų atsitiktinė prigimtis (statistinė paklaida). Kryžminiam užsiteršimui išvengti skirtingos prigimties ir skirtingų aktyvumų mėginius rekomenduojama imti skirtinga įranga, o matuoti skirtingais prietaisais.
Sisteminė paklaida susideda iš dviejų sudedamųjų dalių: vieną jų lemia spektrometrinės sistemos efektyvumo įvertinimo paklaida (iki 5%), o kitą – mėginio nevienalytiškumas bei nukrypimas nuo nustatytos matavimo konfigūracijos (iki 5%).
Atsitiktinės santykinės paklaidos dedamoji dalis Δ, nulemta atsitiktinės branduolių virsmų prigimties, įvertinama taip:

čia: N – bendras impulsų skaičius tiriamojoje smailėje, Nf – „foninis“ impulsų skaičius. Spektrų analizę ir paklaidų skaičiavimus atliekant automatiškai, vadovaujamasi programinės įrangos gamintojo instrukcija.
20. Detektavimo riba. Detektavimo riba (mažiausias išmatuojamas aktyvumas) DL įvertinama pagal formules:

(kai neišryškėja smailė);

(kai išryškėja smailė);

čia: η – tam tikros energijos kvantų registravimo efektyvumas, pγ – atitinkamos energijos gama kvanto emisijos tikimybė, n – kanalų skaičius smailėje, m – kanalų skaičius „foniniam“ impulsų skaičiui įvertinti (rekomenduojama m=3), te – efektinė matavimo trukmė (s). Spektrų analizę atliekant ir detektavimo ribą vertinant automatiškai, vadovaujamasi programinės įrangos gamintojo instrukcija.

X. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

21. Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) bei prieš kiekvieną matavimų ciklą ir po didelio aktyvumo mėginių turi būti patikrinama, ar neužsiteršė gama spektrometrinė sistema:
21.1. foninio gama spektro matavimas atliekamas be mėginio; spektro kaupimo trukmė visada turi būti ta pati;
21.2. impulsai susumuojami visoje matuojamų energijų srityje, rezultatas užrašomas ir palyginamas su ankstesniaisiais bei pavaizduojamas grafiškai;
21.3. jeigu impulsų suma padidėja daugiau nei 10 %, sistema turi būti deaktyvuojama ir procedūra atliekama dar kartą.
22. Reguliariai (kas mėnesį) bei prieš kiekvieną matavimų ciklą turi būti patikrinamas gama spektrometrinės sistemos stabilumas:
22.1. pasirenkama lengvai atkartojama šaltinio padėtis ir naudojamas ilgaamžių radionuklidų šaltinis, kuriam būdinga gama linija matavimo energijų srityje (pvz., 137Cs); gali būti taškinis uždaras šaltinis;
22.2. atliekamas gama spektro matavimas, sukaupiant ne mažiau kaip 10 000 impulsų spektro linijos srityje, spektras įrašomas ir apdorojamas;
22.3. matavimo rezultatai įrašomi į kokybės kontrolės žurnalą ir pavaizduojami grafiškai;
22.4. rezultatas palyginamas su ankstesniaisiais; jeigu rezultatas nuo vidutinio skiriasi ne daugiau kaip 10 %, vadinasi, spektrometrinė sistema veikia be sutrikimų. Priešingu atveju būtina pakartotinai atlikti sistemos kalibravimą.

XI. SPECIALIEJI ATVEJAI

23. Radiacinių avarijų ir ypatingųjų situacijų atvejais džiovinimo, deginimo bei kitos koncentravimo procedūros neatliekamos ir radionuklidų savitieji aktyvumai skaičiuojami esant grynai masei.
24. Mėginys nedeginamas, jeigu yra tikimybė, kad jis gali būti užterštas jodo radionuklidais, pasižyminčiais lakumu, kurių aktyvumus būtina matuoti.
______________

A priedas
(informacinis)

GAMA SPEKTROMETRINĖ SISTEMA

Gama spektrometrinė sistema susideda iš gryno germanio arba germanio su įterptu ličiu detektoriaus, elektrinių impulsų stiprinimo, formavimo, analizės ir registravimo elektroninės įrangos, apsauginio šarvo bei maitinimo šaltinio. Paprastai į šiuolaikinių spektrometrinių sistemų sudėtį įeina ir kompiuteris su specialia spektrometrinės sistemos valdymo bei spektrų apdorojimo programine įranga.
Detektorius yra pagrindinis spektrometrinės sistemos elementas. Jis gali būti koaksialinės (jautri sritis yra iš detektoriaus galo ir šonų), plokščios (jautri sritis yra iš detektoriaus galo) arba „šulinio“ formos (detektoriaus jautrioje srityje yra mėginiui skirta ertmė). Koaksialiniai detektoriai yra tinkamiausi, kai tenka matuoti didelio tūrio mažai aktyvius (dažniausiai neapdorotus) mėginius. Jie paprastai naudojami su Marinelli formos (turinčiais detektoriaus skersmenį atitinkančią ertmę) matavimo indais. Plokšti detektoriai dažniau naudojami su cilindro ar lėkštelės formos matavimo indais. Kai turimos medžiagos kiekis yra labai ribotas (pavyzdžiui, sukoncentravus kelis šimtus litrų vandens ar sudeginus didelį kiekį žolės), tinkamiausi – „šulinio“ tipo detektoriai (šiuo atveju nebūtinas mėginio vienalytiškumas). Matuojant mažų energijų srityje (< 100 keV), naudojami detektoriai su berilio langeliu, gerai praleidžiančiu mažų energijų gama kvantus. Gama kvantų skyra 60Co 1,33 MeV gama smailės srityje neturėtų viršyti 2 keV, o šios smailės ir Komptono sklaidos amplitudžių santykis turėtų būti didesnis kaip 45:1.
Gama spektrometrai su puslaidininkiniais detektoriais pasižymi labai gera skyra (skiriamąja geba). Naudojant gryno germanio detektorius, galima atskirti gama kvantus, kurių energijos skiriasi ne mažiau kaip 1,5, o naudojant germanio su ličio priemaiša detektorius – ne mažiau kaip 3–5 keV. Kartais naudojamų blyksninių (scintiliatorinių) detektorių skyra nėra pakankama radionuklidams identifikuoti, todėl jie ne visada gali būti taikomi matuoti aplinkos mėginių aktyvumus (tik tais atvejais, kai mėginyje yra keletas žinomų radionuklidų arba pirminės analizės ir mėginių atrankos atvejais).
Germanio detektoriai veikia tik esant žemai temperatūrai. Todėl jie šaldomi skystu azotu (kartais naudojami elektriniai šaldytuvai). Puslaidininkiniai detektoriai yra itin jautrūs įvairiems poveikiams, todėl juos atšaldykite ar atšildykite bei elektros srovę įjunkite ar išjunkite griežtai pagal gamintojo instrukciją!
Siekiant sumažinti išorinės spinduliuotės įtaką, detektorius ir matuojamasis mėginys įdedami į švino arba geležies šarvą 5-10 cm storio sienelėmis. Naudotinas „senas“ švinas, kuriame yra mažiau radioaktyviojo 210Pb (pusėjimo trukmė – 21 metai). Matuojant 50-100 keV energijų intervale, siekiant išvengti neigiamo švino rentgeno spinduliuotės poveikio, šarvas iš vidaus padengiamas kelių milimetrų storio vario ir kadmio sluoksniais.
Gama spektrometrinėse sistemose detektorius ir pradinis stiprintuvas paprastai būna sumontuoti viename bloke, o elektrinių impulsų stiprintuvas, keitiklis ir analizatorius – kitame (dažnai vietoj stiprintuvo, impulsų analizatoriaus bei spektrų apdorojimo įrenginio naudojamas kompiuteris). Detektoriuje susidarę srovės impulsai formuojami, stiprinami, o vėliau analizuojami ir saugomi kompiuterio atmintyje. Speciali gama spektrų apdorojimo programinė įranga leidžia identifikuoti radionuklidus bei suskaičiuoti jų aktyvumus. Automatiškai apdorojant spektrus, operatoriaus darbas būna efektyvus, tačiau galimos klaidos: neteisingai įvesti duomenys, netinkamai identifikuoti radionuklidai ar apdorotas spektras. Operatorius turi būti pakankamai kvalifikuotas ir patyręs, kad galėtų teisingai įvertinti gautus rezultatus.
______________

B priedas
(informacinis)

TRUKDŽIAI; SAVOJI (FONINĖ) SPEKTROMETRINĖS SISTEMOS SPINDULIUOTĖ

B.1. Gamtiniai gama spinduoliai. Detektoriuje, šarve bei jo konstrukcinėse medžiagose, patalpos sienose, ore, langų stikle ir kitur visada yra gamtinių kalio, radžio, torio, urano radionuklidų bei jų dukterinių produktų. Jų spinduliuojamus gama kvantus registruoja spektrometrine sistema. Dėl to sumažėja matavimo tikslumas (ypač mažai aktyvių mėginių atvejais). B1 lentelėje pateikti duomenys apie dažniausiai pasitaikančius gamtinius radionuklidus.

B1 lentelė. Gamtinių radionuklidų gama linijos

Gamtiniai radionuklidai	Gama kvantų energija / Eγ, keV

212Pb	75,0
214Pb	74,8
208Tl	75,0
234Th	92,9
226Ra	186,2
228Ac	209,3
212Pb	238,6
228Ac	270,2
208Tl	278,0
214Pb	295,2
228Ac	328,0
228Ac	338,3
214Pb	351,9
228Ac	463,0
208Tl	511,0
β+	511,2
208Tl	583,0
214Bi	609,3
212Bi	727,0
228Ac	794,7
208Tl	860,4
228Ac	911,1
214Bi	1 120,3
214Bi	1 238,1
214Bi	1 377,7
40K	1 460,8
208Tl	1 592,5
212Bi	1 620,6
228Ac	1 630,4
214Bi	1 729,6
214Bi	1 764,5

B.2. Kosminė spinduliuotė. Tam tikrą spekrometrinės sistemos savosios spinduliuotės dalį sąlygoja kosminė spinduliuotė. Didelės energijos (iki 108-109 GeV) pirminės kosminės dalelės, susidurdamos su atmosferos oro atomų branduoliais, sukuria antrinių dalelių (µ ir κ mezonų, miuonų, neutronų, protonų, elektronų bei fotonų) srautus. Detektoriuje šios dalelės sukuria foninius srovės impulsus. Be to, kosminės dalelės šarve indukuoja greituosius neutronus. Šių neutronų neelastinės sklaidos metu išspinduliuojami gama kvantai taip pat didina spinduliuotę (B2 lent.).

B2 lentelė. Gama linijos, sąlygotos neutronų neelastinės sklaidos

Gama kvantų energija Eγ, keV	Reakcija

68,2	73Ge(n, nI)73Ge
562,9	76Ge(n, nI)76Ge
569,7	207Pb(n, nI)207Pb
669,6	63Cu(n, nI)63Cu
691,3	72Ge(n, nI)72Ge
803,1	206Pb(n, nI)206Pb
846,8	56Fe(n, nI)56Fe
962,1	63Cu(n, nI)63Cu
1 115,5	65Cu(n, nI)65Cu
2 624,6	208Pb(n, nI)208Pb

Lėtieji (šiluminiai) neutronai sukelia branduolines reakcijas, kurių radioaktyvūs produktai sąlygoja kai kurių gama linijų atsiradimą foniniame spektre (B3 lent.).

B3 lentelė. Gama linijos, sąlygotos šiluminių neutronų sukurtų trumpaamžių radionuklidų

Gama kvantų / energija Eγ, keV	Reakcija	Pastabos

23,4	70Ge (n, γ) 71Ge
53,4	72Ge (n, γ)73mGe
66,7	72Ge (n, γ) 73mGe	13,3+53,4 keV kvantų suminė smailė
139,7	74Ge (n, γ) 74mGe
159,5	76Ge (n, γ) 77mGe
174,9	70Ge (n, γ) 71mGe
198,9	70Ge (n, γ) 71mGe	23,4+174,9 keV kvantų suminė smailė
278,3	63Cu (n, γ) 64Cu
558,3	113Cd (n, γ) 114Cd
651,0	113Cd (n, γ) 114Cd
805,7	113Cd (n, γ) 114Cd

Kosminė spinduliuotė detektoriaus šarve sukuria antrinių dalelių (p, e-, e+) liūtį. Šios dalelės sukelia stabdomąją anihiliacinę spinduliuotę, energija Eγ=511 keV. Ši anihiliacinių gama kvantų linija aptinkama kiekviename foniniame spektre.
______________

C priedas
(informacinis)

GAMA KVANTŲ REGISTRAVIMO EFEKTYVUMAS

Detektoriaus efektyvumas priklauso nuo gama kvantų energijos. Turint pakankamai duomenų, galima įvertinti sistemos efektyvumo priklausomybė nuo energijos (1 pav.).

C1 pav. Būdinga detektoriaus efektyvumo priklausomybės nuo energijos kreivė

Dažnai efektyvumo priklausomybė nuo energijos išreiškiama formule:

čia: η – detektoriaus efektyvumas, Eγ – atitinkamos g linijos energija, keV, A1 ir A2 – parametrai, būdingi konkrečiai spektrometrinei sistemai. Energijų, mažesnių už 200 keV, taikoma sudėtingesnė polinominė η ir Eγ priklausomybė.
Kartais taikomas taškinis kalibravimas. Pavyzdžiui, norint išmatuoti 137Cs aktyvumą, pakanka turėti atestuotą 137Cs šaltinį. Šiais atvejais efektyvumo priklausomybė nuo energijos nenustatoma.
______________

D priedas
(informacinis)

SPEKTRŲ ANALIZĖ

Spektrų analizę ir smailių „plotų“ skaičiavimus galima atlikti nesinaudojant spektrų apdorojimo programine įranga. 2 pav. pavaizduota būdinga mažo aktyvumo mėginio gama fotonų sugerties smailė.

D2 pav. Tipiška mažai aktyvaus mėginio gama smailė

Visam smailėje užregistruotų impulsų skaičiui įvertinti taikoma formulė:

čia:
ni – impulsų skaičius i-tajame spektro kanale.
Foninių impulsų skaičius Nf įvertinamas taip:

Spektro sritys nuo a1 iki a2 ir nuo b1 iki b2 apibūdina foninį lygį po smaile.
______________

E priedas
(informacinis)

RADIONUKLIDŲ BIBLIOTEKA

E1 lentelė. Gama spinduoliai, jų pusėjimo trukmės, gama kvantų energijos Eγ ir kvantų emisijos tikimybės (kvantų išeigos) pγ [1]

Nuklidas	Pusėjimo trukmė	Eγ, keV	pγ

7Be	53,17 d.	477,61	0,1032
22Na	950,4 d.	511,00	1,807
		1 274,542	0,9994
24Na	0,62323 d.	1 368,63	0,99994
		2 754,030	0,99876
40K	1,277 109 m.	1 460,81	0,1067
41Ar	1,827 h	1 293,64	0,9916
46Sc	83,80 d.	889,280	0,99984
		1 120,55	0,99987
51Cr	27,71 d.	320,08	0,0985
54Mn	312,5 d.	834,84	0,99975
56Mn	0,10744 d.	846,75	0,989
		1 810,72	0,272
		2 113,05	0,143
56Co	77,3 d.	846,75	0,9993
		977,42	0,0144
		1 037,820	0,1411
		1 175,09	0,0227
		1 238,26	0,6670
		1 360,21	0,0427
		1 771,40	0,1550
		2 015,35	0,0302
		2 034,91	0,0788
		2 598,55	0,1720
		3 202,24	0,0324
		3 253,52	0,0798
		3 273,20	0,0189
		3 451,42	0,00954
57Co	271,84 d.	122,06	0,8559
		136,47	0,1058
58Co	70,78 d.	511,00	0,300
		810,78	0,9945
59Fe	44,53 d.	142,54	0,0100
		192,35	0,0270
		1 099,25	0,561
		1 291,57	0,436
60Co	1925,5 d.	1 173,24	0,9990
		1 332,50	0,999824
65Zn	243,9 d.	511,00	0,0286
		1 115,55	0,504
75Se	119,76 d.	121,12	0,173
		136,00	0,590
		198,60	0,0147
		264,65	0,591
		279,53	0,252
		303,910	0,0134
		400,65	0,1156
85Kr	3,909 103 d.	514,01	0,00434
85mKr	4,48 h	151,18	0,753
		304,87	0,141
85Sr	64,85 d.	514,01	0,984
87Kr	1,272 h	402,58	0,495
		673,87	0,0191
		845,43	0,073
		1 175,40	0,0112
		1 740,52	0,0205
		2 011,88	0,0290
		2 554,8	0,093
		2 558,1	0,039
88Kr	2,84 h	165,98	0,0310
		196,32	0,260
		362,23	0,0225
		834,83	0,130
		1 518,39	0,0215
		1 529,77	0,109
		2 029,84	0,0453
		2 035,41	0,0374
		2 195,84	0,132
		2 231,77	0,034
		2 392,11	0,3460
88Y	106,66 d.	898,04	0,946
		1 836,06	0,9924
89Kr	3,16 min.	220,90	0,200
		497,5	0,066
		576,96	0,056
		585,80	0,166
		738,39	0,042
		867,08	0,059
		904,27	0,072
		1 324,28	0,0306
		1 472,76	0,069
		1 530,04	0,033
		1 533,68	0,051
		1 693,7	0,044
		2 012,23	0,0156
		2 866,23	0,0174
		3 532,9	0,0134
		3 923,0	0,0041
89Sr	50,5 d.	909,2	0,000098
95Zr	64,09 d.	724,20	0,440
		756,73	0,543
95Nb	35,0 d.	765,80	0,9980
99Mo	2,7476 d.	140,47	0,0495
		181,06	0,0603
		366,42	0,0122
		739,50	0,1231
		777,92	0,0433
99mTc	0,25025 d.	140,47	0,8897
103Ru	39,272 d.	497,08	0,909
		610,33	0,0565
106Ru	372,6 d.	511,85	0,2047
		616,17	0,00735
		621,84	0,0995
		1 050,47	0,01452
108mAg	127 m.	433,93	0,905
		614,37	0,898
		722,95	0,908
110mAg	249,79 d.	657,75	0,9465
		677,61	0,1068
		706,670	0,166
		763,93	0,224
		884,67	0,734
		937,48	0,346
		1 384,27	0,247
		1475,76	0,0397
		1505,00	0,1316
109Cd	463 d.	88,03	0,0365
111In	2,8049 d.	171,28	0,9093
		245,39	0,9417
113Sn	115,1 d.	255,12	0,0193
		391,69	0,649
123mTe	119,7 d.	158,96	0,840
124Sb	60,20 d.	602,72	0,9783
		645,82	0,0744
		722,78	0,1078
		1 691,02	0,4752
		2 091,0	0,0547
125Sb	1008,1 d.	176,33	0,0679
		380,44	0,01520
		427,89	0,294
		463,38	0,1045
		600,56	0,1778
		606,64	0,0502
		635,90	0,1132
		671,41	0,0180
125I	59,3 d.	35,49	0,0667
131I	8,021 d.	364,48	0,816
		636,97	0,0712
		722,89	0,0178
131mXe	11, 84 d.	163,93	0,0196
133Xe	5,245 d.	79,62	0,0026
		81,00	0,377
133mXe	2,19 d.	233,18	0,103
133Ba	3842 d.	53,16	0,0220
		79,62	0,0261
		81,00	0,340
		276,39	0,0710
		302,85	0,1833
		356,01	0,623
		383,85	0,0892
134Cs	754,2 d.	475,35	0,0151
		563,23	0,0834
		569,32	0,1538
		604,70	0,976
		795,85	0,854
		801,93	0,0864
		1 038,57	0,00998
		1 167,94	0,0180
		1 365,15	0,0302
135Xe	0,3796 d.	249,79	0,9013
		608,19	0,029
135mXe	15,36 min.	526,57	0,812
137Xe	3,83 min.	455,51	0,312
137Cs	30,0 m.	661,66	0,850
138Xe	14,13 min.	153,75	0,0595
		242,56	0,0350
		258,31	0,315
		396,43	0,063
			0,203
		1 768,26	0,167
		2 004,75	0,0535
		2 015,82	0,123
		2 252,26	0,0229
139Ce	137,65 d.	165,85	0,800
140Ba	12,751 d.	537,38	0,2439
140La	1,6779 d.	328,77	0,2074
		487,03	0,4594
		815,83	0,2364
		1 596,49	0,9540
141Ce	32,50 d.	145,44	0,489
144Ce	284,45 d.	133,54	0,1109
		696,51	0,0134
		1 489,15	0,00279
		2 185,66	0,00700
147Nd.	10,98 d.	91,11	0,282
		531,03	0,123
152Eu	4939 d.	121,78	0,2837
		244,69	0,0751
		344,27	0,2658
		411,11	0,02234
		443,91	0,0280
		778,89	0,1296
		963,38	0,1462
		1 085,78	0,1016
		1 112,02	0,1356
		1 407,95	0,2085
169Yb	32,032 d.	109,78	0,175
		118,19	0,0186
		130,52	0,1128
		177,21	0,2244
		197,95	0,360
		261,07	0,0168
		307,73	0,1010
180mHf	0,2300 d.	215,25	0,817
		332,31	0,945
		443,18	0,831
		500,71	0,139
182Ta	114,43 d.	84,68	0,0263
		100,11	0,1423
		113,67	0,0187
		116,41	0,00445
		152,43	0,0695
		156,38	0,0263
182Ta	114,43 d.	179,39	0,0309
		198,35	0,0144
		222,10	0,0750
		229,32	0,0364
		264,07	0,0362
		1 121,28	0,3530
		1 189,04	0,1644
		1 221,42	0,2717
		1230,87	0,1158
192Ir	73,831 d.	295,96	0,286
		308,46	0,298
		316,51	0,828
		468,07	0,477
		588,59	0,0451
		604,41	0,0819
		612,47	0,0531
198Au	2,696 d.	411,80	0,9547
203Hg	46,612 d.	279,20	0,813
207Bi	32,2 m.	569,70	0,9770
		1 063,66	0,7408
		1 770,24	0,0687
210Pb	22,3 m.	46,50	0,0418
226Ra	1600 m.	186,21	0,0351
		241,98	0,0712
		295,21	0,1815
		351,92	0,351
		609,31	0,446
		768,36	0,0476
		934,06	0,0307
		1 120,29	0,147
		1 238,11	0,0578
		1 509,23	0,0208
		1 764,49	0,151
		2 118,55	0,0117
		2 204,22	0,0498
		2 293,36	0,00301
		2 447,86	0,0155
232Th	1,405 1010 m.	59,0	0,0019
		105,0	0,016
		129,08	0,0223
		146,1	0,0021
		154,2	0,0090
		209,28	0,0381
		238,63	0,435
		240,98	0,0404
		270,23	0,0344
		278,0	0,0233
		300,09	0,0327
		321,7	0,00245
		328,0	0,0310
		338,32	0,1126
		409,51	0,0195
		463,00	0,0450
		562,3	0,0089
		570,7	0,00213
		583,0	0,307
		727,0	0,0735
		755,18	0,0104
		763,13	0,0073
		772,17	0,0145
		785,46	0,0107
		794,70	0,0434
		835,5	0,0153
		860,37	0,0455
		911,07	0,266
		964,6	0,052
		969,11	0,1623
		1 459,30	0,0078
		1 588,00	0,0326
		2614,66	0,356
241Am	432,0 m.	59,54	0,360

E2 lentelė. Radionuklidai, išrikiuoti gama kvantų energijų didėjimo tvarka ir gama kvantų emisijos tikimybės pγ [1]

Energija, keV	Radionuklidas	pγ

13,60	239Pu	0,044
13,85	140Ba	0,012
14,41	57Co	0,0954
22,16	109Cd	0,86
24,94	109Cd	0,17
26,35	241Am	0,024
27,40	125Sb	0,6192
29,97	140Ba	0,1073
31,00	125Sb	0,1289
31,82	137Cs	0,0196
32,19	137Cs	0,0361
35,50	125Sb	0,0428
36,40	137Cs	0,0131
42,80	154Eu	0,2847
46,52	210Pb	0,0405
49,41	239Np	0,001
51,62	239Pu	0,0027
59,54	241Am	0,359
59,54	237U	0,3348
60,01	155Eu	0,0114
63,29	234Th	0,0383
67,75	182Ta	0,423
67,88	239Np	0,009
72,00	187W	0,1077
79,62	133Xe	0,006
80,11	144Ce	0,016
80,18	131I	0,0262
81,00	133Ba	0,3292
81,00	133Xe	0,37
86,50	237Np	0,126
86,54	155Eu	0,308
86,79	160Tb	0,132
88,03	109Cd	0,0361
91,10	147Nd	0,279
92,38	234Th	0,0273
92,80	234Th	0,0269
94,67	239Pu	0,0037
97,43	153Sm	0,0073
97,43	153Gd	0,276
98,44	239Pu	0,0059
100,10	182Ta	0,141
103,18	153Gd	0,196
103,18	153Sm	0,283
105,31	155Eu	0,205
106,12	239Np	0,2286
112,95	177Lu	0,064
121,12	75Se	0,1732
121,78	152Eu	0,2832
122,06	57Co	0,8559
123,14	154Eu	0,405
123,80	131Ba	0,2905
129,30	239Pu	0,0064
133,02	181Hf	0,41
133,54	144Ce	0,108
134,25	187W	0,0856
136,00	75Se	0,5898
136,25	181Hf	0,069
136,48	57Co	0,1061
140,51	99mTc	0,889
142,65	59Fe	0,0102
143,21	237Np	0,0042
143,76	235U	0,1093
145,44	141Ce	0,4844
151,17	85mKr	0,7508
158,20	135Xe	0,0029
162,64	140Ba	0,0621
163,33	235U	0,05
16,93	131mXe	0,0196
164,10	139Ba	0,2205
165,85	139Ce	0,7995
172,62	125Sb	0,0018
176,33	125Sb	0,0679
176,56	136Cs	0,1359
181,06	99Mo	0,0652
185,72	235U	0,575
186,21	226Ra	0,0328
192,35	59Fe	0,0308
196,32	88Kr	0,263
205,31	235U	0,0503
208,01	237U	0,2167
208,36	177Lu	0,11
209,75	239Np	0,327
216,09	131Ba	0,199
220,90	89Kr	0,204
228,16	132Te	0,882
228,18	239Np	0,1079
233,18	133mXe	0,103
234,68	95Zr	0,002
236,00	227Th	0,1105
238,63	212Pb	0,446
240,98	224Ra	0,0395
241,98	214Pb	0,09
244,70	152Eu	0,0751
248,04	154Eu	0,0659
249,44	131Ba	0,028
249,79	135Xe	0,899
252,45	154Eu	0,001
255,06	113Sn	0,0182
256,25	227Th	0,0671
258,41	138Xe	0,315
258,79	214Pb	0,0055
264,66	75Se	0,59
273,70	214Bi	0,0018
274,53	214Pb	0,0033
276,40	133Ba	0,0732
277,60	239Np	0,142
279,19	203Hg	0,8155
279,54	75Se	0,2518
282,52	175Yb	0,031
284,29	131I	0,0606
293,26	143Ce	0,42
295,21	214Pb	0,197
295,94	152Eu	0,0045
298,57	160Th	0,269
300,09	212Pb	0,0341
302,85	133Ba	0,1871
304,84	140Ba	0,043
304,86	85mKr	0,137
312,40	42K	0,18
314,20	214Pb	0,0079
319,41	147Nd	0,0195
320,08	51Cr	0,0983
328,77	140La	0,205
329,43	152Eu	0,0015
333,03	196Au	0,2285
334,31	239Np	0,0204
338,40	228Ac	0,114
340,57	136Cs	0,4855
344,28	152Eu	0,2267
345,95	181Hf	0,12
351,92	214Pb	0,389
355,73	196Au	0,869
356,01	133Ba	0,6258
358,39	135Xe	0,0022
361,85	135I	0,0019
362,23	88Kr	0,0228
363,50	88Kr	0,0049
363,93	138Cs	0,0024
364,48	131I	0,8124
365,29	138Cs	0,0019
367,79	152Eu	0,0087
373,25	131Ba	0,133
375,05	239Pu	0,0016
380,44	125Sb	0,0152
383,85	133Ba	0,0889
387,00	214Bi	0,0037
389,10	214Bi	0,0041
391,69	113Sn	0,6416
396,32	175Yb	0,065
400,66	75Se	0,1156
402,58	87Kr	0,496
405,74	214Bi	0,0017
407,99	135Xe	0,0036
411,12	152Eu	0,0227
411,80	198Au	0,9551
413,71	239Pu	0,0015
414,70	126Sb	0,833
416,05	152Eu	0,0011
426,50	214Bi	0,0011
427,89	125Sb	0,2944
433,95	108mAg	0,907
434,56	138Xe	0,203
439,90	147Nd	0,012
443,98	152Eu	0,0312
454,77	214Bi	0,0032
462,10	214Pb	0,0017
462,79	138Cs	0,307
463,38	125Sb	0,1045
469,69	214Bi	0,0013
474,38	214Bi	0,0012
477,59	7Be	0,0103
479,57	187W	0,2113
480,42	214Pb	0,0034
482,16	181Hf	0,83
487,03	140La	0,455
487,08	214Pb	0,0044
488,66	152Eu	0,0042
496,28	131Ba	0,4378
497,08	103Ru	0,895
497,50	89Kr	0,068
503,39	152Eu	0,0016
510,57	133I	0,0184
511,00	56Co	0,186
511,00	64Cu	0,371
511,00	22Na	0,9
511,00	88Y	0,004
511,00	65Zn	0,0283
511,85	106Ru	0,206
513,99	85Kr	0,0043
513,99	85Sr	0,983
526,56	135mXe	0,8051
529,89	133I	0,873
531,02	147Nd	0,1309
533,69	214Pb	0,0019
537,32	140Ba	0,2439
546,94	138Cs	0,1076
551,52	187W	0,0492
554,32	82Br	0,706
555,61	91mY	0,949
557,04	103Ru	0,0083
559,10	76As	0,45
563,23	134Cs	0,0838
563,23	76As	0,012
564,00	122Sb	0,712
564,02	152Eu	0,0049
566,42	152Eu	0,0013
569,32	134Cs	0,1543
569,67	207Bi	0,978
580,15	214Pb	0,0037
583,19	208TI	0,8577
585,80	89Kr	0,169
586,29	152Eu	0,0046
591,74	154Eu	0,0484
595,36	134I	0,1116
600,56	125Sb	0,1778
602,73	124Sb	0,978
604,70	134Cs	0,9756
606,64	125Sb	0,0502
608,19	135Xe	0,0287
609,31	214Bi	0,433
610,33	103Ru	0,0564
616,20	106Ru	0,007
618,28	187W	0,0607
619,07	82Br	0,0431
621,79	134I	0,1059
621,84	106Ru	0,0981
635,90	125Sb	0,1132
636,97	131I	0,0727
645,86	124Sb	0,0738
652,30	91Sr	0,0297
652,90	91Sr	0,0802
653,00	91Sr	0,0037
656,48	152Eu	0,0015
657,05	76As	0,0617
657,71	89Rb	0,101
657,76	110mAg	0,9464
661,66	137Cs	0,8521
665,45	214Bi	0,0125
666,31	126Sb	0,996
667,69	132I	0,987
671,15	152Eu	0,0023
675,89	198Au	0,008
685,74	187W	0,2639
685,90	147Nd	0,0081
692,60	122Sb	0,039
695,00	126Sb	0,996
696,49	144Ce	0,0148
697,00	126Sb	0,29
697,49	144Pr	0,0148
698,33	82Br	0,279
702,63	94Nb	1
703,11	214Bi	0,0047
715,76	154Eu	0,0018
719,86	214Bi	0,0041
720,50	126Sb	0,538
722,79	124Sb	0,1076
722,89	131I	0,018
722,95	108mAg	0,915
723,30	154Eu	0,197
724,20	95Zr	0,441
727,17	212Bi	0,0756
739,50	99Mo	0,13
749,80	91Sr	0,236
752,84	214Bi	0,0013
756,73	95Zr	0,545
763,94	110mAg	0,222
765,79	95Nb	0,9979
768,36	214Bi	0,0504
772,60	132I	0,762
772,91	187W	0,0398
773,67	131mTe	0,3806
776,49	82Br	0,834
777,88	99Mo	0,0462
778,91	152Eu	0,1296
785,46	212Bi	0,0126
785,91	214Pb	0,011
786,10	214Bi	0,0032
793,75	131mTe	0,1382
795,85	134Cs	0,8544
801,93	134Cs	0,0873
810,77	58Co	0,9945
815,80	140La	0,235
818,50	136Cs	0,997
834,83	54Mn	0,9998
834,83	88Kr	0,131
839,03	214Pb	0,0059
845,44	87Kr	0,0734
846,70	56Co	0,9993
846,75	56Mn	0,9887
847,02	134I	0,9541
852,21	131mTe	0,2057
856,70	126Sb	0,176
860,56	208TI	0,12
863,96	58Co	0,0068
871,10	94Nb	1
873,19	154Eu	0,115
875,37	133I	0,044
879,36	160Tb	0,295
884,09	134I	0,6488
884,69	110mAg	0,7268
889,26	46Sc	0,9998
898,02	88Y	0,095
904,27	89Kr	0,073
911,07	228Ac	0,277
925,24	140La	0,0709
937,49	110mAg	0,3436
954,55	132I	0,181
964,13	152Eu	0,1462
966,16	160Tb	0,25
969,11	228Ac	0,166
989,03	126Sb	0,068
996,32	154Eu	0,103
1001,03	234mPa	0,0059
1004,76	154Eu	0,1789
1009,78	138Cs	0,298
1024,30	91Sr	0,334
1031,88	89Rb	0,59
1037,80	56Co	0,1409
1043,97	82Br	0,274
1048,07	136Cs	0,7972
1050,47	106Ru	0,0173
1063,62	207Bi	0,7491
1072,55	134I	0,1498
1076,70	86Rb	0,0878
1087,66	198Au	0,0016
1099,25	59Fe	0,565
1112,12	152Eu	0,1356
1115,52	65Zn	0,5074
1120,29	214Bi	0,157
1120,52	46Sc	0,999
1121,28	182Ta	0,35
1128,00	106Ru	0,004
1131,51	135I	0,225
1140,20	122Sb	0,0057
1167,94	134Cs	0,0181
1173,24	60Co	0,999
1177,94	160Tb	0,152
1189,05	182Ta	0,163
1212,92	76As	0,0144
1216,08	76As	0,0342
1221,42	182Ta	0,271
1228,52	76As	0,0122
1230,90	182Ta	0,115
1235,34	136Cs	0,1978
1236,56	133I	0,0144
1238,11	214Bi	0,0594
1238,30	56Co	0,6695
1248,10	89Rb	0,43
1257,00	122Sb	0,0077
1260,41	135I	0,286
1274,45	154Eu	0,355
1274,51	22Na	0,9995
1291,60	59Fe	0,432
1293,64	41Ar	0,9916
1298,33	133I	0,0227
1317,47	82Br	0,269
1318,00	59Fe	Linijų pora
1332,50	60Co	0,9998
1345,77	64Cu	0,0048
1368,53	24Na	0,9999
1377,82	214Bi	0,4506
1384,30	110mAg	0,2428
1408,01	152Eu	0,2085
1420,50	139Ba	0,003
1435,86	138Cs	0,763
1457,56	135I	0,086
1460,75	40K	0,107
1472,76	89Kr	0,07
1489,15	144Ce	0,003
1524,00	42K	0,179
1529,77	88Kr	0,111
1573,73	94Nb	0,0015
1596,48	154Eu	0,0167
1596,49	140La	0,9549
1642,40	38CI	0,328
1674,73	58Co	0,0052
1678,03	135I	0,095
1690,98	124Sb	0,473
1740,52	87Kr	0,0204
1764,49	214Bi	0,17
1768,26	138Xe	0,167
1770,23	207Bi	0,0685
1771,40	56Co	0,1551
1791,20	135I	0,077
1810,72	56Mn	0,2719
1836,01	88Y	0,9935
2004,75	138Xe	0,123
2015,82	138Xe	0,0535
2090,94	124Sb	0,0558
2113,05	56Mn	0,1434
2167,50	38CI	0,44
2185,70	144Ce	0,0077
2195,84	88Kr	0,133
2196,00	89Rb	0,136
2204,22	214Bi	0,0498
2218,00	138Cs	0,152
2323,10	124Sb	0,0024
2392,11	88Kr	0,35
2554,80	87Kr	0,0923
2558,10	87Kr	0,0392
2570,14	89Rb	0,1
2598,50	56Co	0,1674
2614,53	208TI	0,9979
2753,90	24Na	0,9984

E3 lentelė. Gama spinduoliai, kurių gama smailės spektruose gali persikloti jų pusėjimo trukmės, gama kvantų energijos Eγ ir kvantų išeigos pγ [1]

Nuklidas	Eγ, / [keV]	pγ	Pusėjimo / trukmė / [d.]	Trukdantys / nuklidai	Eγ, / [keV]	pγ	Pusėjimo / trukmė [d.] arba motininis / nuklidas

51Cr	320,084	0,0985	27,71	239Np	315,88	0,013	2,35
				105Rh	319,24	0,196	1,50
				147Nd	319,4	0,022	11,06
				223Ra	324,1	0,040	235U
				219Rn	324,1	0,040	235U

54Mn	834,843	0,99975	312,5	211Bi	831,8	0,033	235U
				234Pa	831,8	0,057	238U
				211Pb	831,8	0,030	235U
				228Ac	835,6	0,015	232Th

57Co	122,0614	0,8559	271,84	239Np	117,7	0,063	2,35
				239Np	120,7	0,023	2,35
				223Ra	122,4	0,011	235U
				219Rn	122,4	0,011	235U

58Co	810,775	0,9945	70,78	234Pa	806,2	0,033	238U

59Fe	1 099,251	0,561	44,53
	1 291,569	0,436	44,53	115mCd	1 290,59	0,0089	44,5
				141Nd	1 292,64	0,0046	2,49

60Co	1 173,238	0,999	1 925,5
	1 332,502	0,999824	1 925,5	52Mn	1 333,62	0,051	5,591

65Zn	1 115,546	0,504	243,9	214Bi	1 120,4	0,136	238U
				46Sc	1 120, 545	1,000	83,80

95Zr	724,199	0,440	64,09	126Sb	720,4	0,560	12,5
				143Ce	722,0	0,045	1,40
				124Sb	722,78	0,1126	60,2
				127Sb	723,0	0,018	3,85
				212Bi	727,17	0,065	232Th
	756,729	0,543	64,09	140La	751,79	0,0441	1,68

95Nb	765,8	0,998	35,0	110mAg	763,928	0,224	249,79
				214Bi	768,7	0,042	238U

99Mo/	140,466	0,8896	(2,7476)	57Co	136,4743	0,1058	271,84
99mTc				235U	143,78	0,097	2,57´1011
				219Rn	144,3	0,032	235U
				223Ra	144,3	0,032	235U
				141Ce	145,4442	0,489	32,5
	181,057	0,0603	2,7476	125Sb	176,334	0,0689	1008,1
				136Cs	176,75	0,132	13,7
				235U	185,72	0,54	2,57´1011
				234Pa	186,0	0,019	238U
				226Ra	186,211	0,0351	584 400
	366,421	0,0122	2,7476	131I	364,48	0,816	8,021
				234Pa	369,8	0,034	238U
	739,5	0,1231	2,7476	234Pa	742,8	0,029	238U
				110mAg	744,26	0,0464	249,79
	777,921	0,0433	2,7476	131mTe	773,7	0,46	1,25
				131mTe	782,7	0,067	1,25

103Ru	497,080	0,909	39,272	115Cd	492,29	0,081	2,23

106Ru/	621,84	0,0995	(372,6)	110mAg	620,35	0,0277	249,79
106Rh	1 050,47	0,01452	(367)	136Cs	1 048,1	0,7972	13,16

110mAg	657,749	0,94652	49,79	126Sb	656,2	0,028	12,5
				137Cs	661,66	0,850	10958
	884,667	0,734	249,79	234Pa	880,8	0,130	238U
				234Pa	883,2	0,120	238U
				46Sc	889,277	1,000	83,8
	1 384,27	0,247	249,79

-124Sb	602,72	0,9792	60,2	125Sb	600,557	0,178	1 008,1
				127Sb	603,6	0,042	3,85
				192Ir	604,414	0,0819	73,831
				134Cs	604,699	0,976	754,2
				126Sb	605,0	0,024	12,5
				125Sb	606,641	0,0502	1 008,1
	1 691,02	0,488	60,2

125Sb	176,334	0,0689	1 008,1	136Cs	176,75	0,132	13,7
				99Mo	181,057	0,0603	2,7476
	427,889	0,2933	1 008,1	140Ba	423,69	0,0315	12,751
				211Bi	426,9	0,019	235U
				211Pb	427,1	0,019	235U
				140La	432,55	0,0299	1,6779
	600,57	0,178	1 008,1	124Sb	602,72	0,9792	60,2
				127Sb	603,6	0,042	3,85
				192Ir	604,414	0,0819	75,1
				134Cs	604,699	0,976	754,2
				126Sb	605,0	0,024	12,4
	635,895	0,1132	1 008,1	131I	636,973	0,0712	8,021

131I	364,48	0,816	8,021	210TI	360,0	0,040	238U
				99Mo	366,421	0,0122	2,7476
				234Pa	369,8	0,034	238U

134Cs	604,699	0,976	754,2	125Sb	600,557	0,178	1 008,1
				124Sb	602,72	0,9792	60,2
				127Sb	603,6	0,042	3,85
				192Ir	604,414	0,0819	73,831
				126Sb	605,0	0,024	12,5
				125Sb	606,641	0,0502	1 008,1
				214Bi	609,3	0,412	238U
				131mTe	793,6	0,159	1,25
	795,845	0,854	754,2	210TI	795,0	1,000	238U
				228Ac	795,0	0,039	232Th
				234Pa	796,6	0,039	238U
				125Sn	800,5	0,010	9,62

137Cs	661,66	0,850	10958	100mAg	657,7	0,9465	249,79
				143Ce	664,0	0,050	1,40
				131mTe	665,0	0,035	1,25
				214Bi	666,0	0,022	238U
				126Sb	666,2	1,000	12,5

140Ba/	162,9	0,0621	12,751	123mTe	158,96	0,840	119,7
140La				235U	163,36	0,045	2,57´1011
				136Cs	164,04	0,045	13,7
	328,77	0,2074	(12,751)	223Ra	324,1	0,04	235U
				219Rn	324,1	0,04	235U
				228Ac	328,3	0,026	232Th
				227Th	329,7	0,023	235U
				231Pa	329,9	0,01	235U
	487,03	0,4594	(12,751)	192Ir	484,6	0,032	73,831
	537,38	0,2439	12,751
	815,83	0,2364	(12,751)	110mAg	818,02	0,073	249,79
				136Cs	818,48	1,000	13,7
				234Pa	819,7	0,027	238U
	1 596,49	0,954	(12,751)

141Ce	145,4442	0,489	32,5	99mTc	140,5	0,889	2,7476
				235U	143,78	0,097	2,57´1011
				219Rn	144,3	0,032	235U
				223Ra	144,3	0,032	235U
				131mTe	149,7	0,242	1,25

144Ce	133,544	0,1109	284,45	228Ac	129,1	0,021	232Th
				234Pa	131,2	0,200	238U
				57Co	136,5	0,106	271,84

Pastaba. Nurodyti radionuklidai, kurių gama kvantų energijos skiriasi ne daugiau nei 5 keV, pusėjimo trukmė ne mažesnė negu 1 diena ir kvantų emisijos tikimybė ne mažesnė nei 0,01.

E4 lentelė. Gama spinduoliai, būdingi branduolinių reaktorių taršai [1]

Nuklidas	Pusėjimo trukmė	Energija Eγ	Tikimybė
	[d.]	[keV]	pγ

51Cr	27,706	320,08	0,0986

54Mn	312,3	834,84	0,999758

57Co	271,79	122,06	0,8560
		136,47	0,1068

58Co	70,86	810,78	0,9945

60Co	1 925,5	1 173,24	0,99857
		1 332,50	0,99983

59Fe	44,54	1 099,25	0,561
		1 251,57	0,436

65Zn	244,26	1 115,55	0,5060

95Zr	64,26	724,20	0,4417
		756,73	0,5446

95Nb	34,975	765,81	0,9981

99Mo	2,7476	140,47	0,905
		739,50	0,1231

99mTc	0,25028	140,47	0,8906

103Ru	39,272	497,08	0,909

106Ru/	372,6	621,84	0,0995
106Rh		1 050,47	0,0147

110mAg	249,79	657,76	0,953
		884,69	0,732
		937,49	0,346

124Sb	60,20	602,73	0,9789
		722,78	0,108
		1 690,98	0,476

125Sb	1 007,7	427,88	0,297
		463,38	0,1048
		600,60	0,1773
		635,95	0,1121

127Sb	3,85	473,61	0,247
		685,7	0,353
		784,0	0,145

131I	8,0207	284,30	0,0620
		364,48	0,816

132I	0,0956	522,65	0,160
		667,72	0,987

133I	0,867	529,87	0,87
		875,33	0,451

129Te	0,04833	459,52	0,077

129mTe	33,6	695,84	0,030

132Te	3,204	228,16	0,88

134Cs	754,28	604,72	0,9763
		795,86	0,854

136Cs	13,16	340,55	0,422
		818,51	0,997
		1 048,07	0,80

137Cs	1,102 E4	661,66	0,851

140Ba	12,751	537,31	0,2439

140La	1,6779	328,76	0,206
		487,02	0,455
		1 596,21	0,954

141Ce	32,501	145,44	0,480

144Ce	284,893	133,52	0,1109

______________

F priedas
(informacinis)

BIBLIOGRAFIJA

F.1. Pagrindinės monitoringo procedūros branduolinio ar radiologinio incidento metu IAEA-TECDOC-1092, IAEA, Viena, 1999, 93-109 p. (anglų ir rusų k.) = Generic procedures for monitoring in a nuclear or radiological emergency, IAEA-TECDOC-1092, IAEA, Viena, 1999.
F.2. Gamtinės aplinkos kontrolės organizavimo AE rajone vadovas, red. K. P. Machonko, Leningrad, Hidrometeoizdat, 1990, 81- 113 p. (rusų k.) = Руководство по организации контроля природной среды в районе расположения АЭС. Под ред. К. П. Махонько, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1990.
F.3. Radioaktyvumas Baltijos jūroje 1984-1991, Baltijos jūros aplinkos darbai Nr. 61, Helsinkio komisija, 1995, 35 p. (anglų k.) = Radioactivity in the Baltic Sea 1984-1991, Baltic Sea Environment Proceedings No.61, HELSINKI COMMISSION Baltic Marine Environment Protection Commission, 1995, 35 p.
F.4. Vandens objektų radioaktyviojo užterštumo nustatymo metodinės rekomendacijos, red. S. M. Vakulovskij, Moskva, Hidrometeoizdat, 1986, 4-22 p. (rusų k.) = Методические рекомендации по определению радиоактивного загрязнения водных объектов. Под ред. С. М. Вакуловского, Москва, Гидрометеоиздат, 1986, 4-22 стр.
F.5. LAND 37-2000 „Aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimas – vandenyje ištirpusio cezio radionuklidų koncentravimas sorbuojančiaisiais filtrais ir vandens tūrinio aktyvumo įvertinimas“, 2000.
F.6. Radionuklidų matavimai maiste ir aplinkoje. Techninių pranešimų serija Nr. 295. Viena, Tarptautinė atominės energetikos agentūra, 1989, 170 p. (anglų ir rusų k.) = Measurements of radionuclides in food and the environment. Techn. Rep. Series No. 295, Vienna, International Atomic Energy Agency, 1989, 170 p.
F.7. Kamberos mažų aktyvumų gama spektroskopija. Kambera ref.2, 1997, 55 p. (anglų k.) = Camberra low level gama spectroscopy. Cambera Ref.2, 1997, 55 p.
F.8. Seelmann-Eggebert W. ir kiti. Nuklidų lentelė, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1981 (vokiečių, anglų, prancūzų ir ispanų k.) = Seelmann-Eggebert W. et al. Nuklidkarte, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1981.
F.9. Gilmore G., Hemingway J. D. Praktinė gama spektrometrija, John Wiley & Sons, Chichester, 1995 (anglų k.) = Practical gamma ray spectrometry, John Wiley & Sons, Chichester, 1995.
F.10. Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas. Parengė V. Valiukėnas, P. J. Žilinskas. Vilnius, 1997, 96 p.
F.11. Valiukėnas V., Makariūnienė E., Morkūnas G. Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas. Vilnius. BĮ UAB „Litimo“, 1999.
F.12. Daukšas K. ir kiti. Chemijos terminų aiškinamasis žodynas. Vilnius. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.
F.13. Pagrindinės darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės normos. Tarybos direktyva 96/29/EURATOM, 1996 m. gegužės 13 d., Nr. L 159, 39 tomas (anglų k.) = COUNCIL DIRECTIVE 96/29/EURATOM of 13 May 1996 Basic Safety Standards, No L 159 V. 39.
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2000 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 417

SUDERINTA
Sveikatos apsaugos ministerijos
2000 m. liepos 18 d. raštu Nr. 31-08-6927

APLINKOS ELEMENTŲ UŽTERŠTUMO RADIONUKLIDAIS MATAVIMAS – VANDENYJE IŠTIRPUSIO CEZIO RADIONUKLIDŲ KONCENTRAVIMAS SORBUOJANČIAISIAIS FILTRAIS IR VANDENS TŪRINIO AKTYVUMO ĮVERTINIMAS

LAND 37-2000

Normatyvinis dokumentas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

I. ĮSPĖJIMAI

1. Kai kurie naudojami chemikalai yra pavojingi! Darbuotojai, naudodami pavojaus ženklu pažymėtas medžiagas, privalo laikytis saugos taisyklių.
2. Jonizuojančioji spinduliuotė kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai! Dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais būtina laikytis radiacinės saugos reikalavimų [3.1, 3.2].
3. Darbuotojai turi laikytis darbo su elektros prietaisais taisyklių bei būti susipažinę su įprasta darbo chemijos laboratorijoje tvarka.

II. TAIKYMO SRITIS

4. Šis metodas taikomas cezio radioizotopų nuklidų (išskyrus tuos, kurių pusėjimo trukmė trumpesnė už laiką, būtiną mėginiams paruošti ir matuoti) tūriniams aktyvumams vandenyje įvertinti.
5. Metodo taikymo sritis – vandens tūrinio aktyvumo, mažesnio negu 0,5 Bq/l matavimas. Metodas netinka operatyviam vandens tūrinio aktyvumo matavimui.
6. Ėminio ėmimo (radionuklidų koncentravimo) trukmė – apie 1 val.
7. Matavimo paklaida – nuo 10 iki 30 % (priklausomai nuo vandens tūrinio aktyvumo ir gama sektrometrinės sistemos jautrumo bei matavimo trukmės).
8. Šis metodas taikomas vykdant aplinkos taršos radionuklidais kontrolę ir valstybinį, savivaldybių bei ūkio subjektų aplinkos monitoringą.

III. NORMATYVINĖS NUORODOS

9. Šiame dokumente yra nuorodos į šiuos dokumentus:
9.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 05 25 nutarimą „Dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1485);
9.2. Lietuvos higienos normą HN 73-1997 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 1998, Nr. 1-31).

IV. APIBRĖŽIMAI

10. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
10.1. aktyvumas – radionuklidų kiekis, tam tikru metu esantis tam tikros energetinės būsenos, išreikštas formule:

čia: A – aktyvumas, dN – savaiminių branduolinių virsmų (šuolių iš minėtos energetinės būsenos) per laiko tarpą dt tikėtinas skaičius. Vienetai: s(-1), specialus vieneto pavadinimas Bq, 1 Bq=1 s1;
10.2. tūrinis aktyvumas – bandinio aktyvumo ir jo tūrio santykis. Vienetas: Bq/l;
10.3. detektavimo riba – mažiausias išmatuojamas mėginio tūrinis aktyvumas;
10.4. ėminys – medžiaga, paruošta siųsti į laboratoriją ir skirta bandymams;
10.5. matavimo paklaida – matuojamojo dydžio matavimo rezultato ir tikrosios matuojamojo dydžio vertės skirtumas;
10.6. mėginys – ėminio dalis, kurios bandymas, matavimas ar stebėjimas bus atliekami tiesiogiai;
10.7. santykinė paklaida – matavimo paklaidos ir tikrosios matuojamojo dydžio vertės santykis.

V. METODO ESMĖ IR PRINCIPAS

11. Metodas pagrįstas vandenyje ištirpusio cezio junginių koncentravimu sorbuojant vandens filtrais, prisotintais vario heksacianoferatu, Cu2[Fe(CN)6]. Radionuklidų aktyvumai matuojami gama spektrometru.

VI. ĮRANGA, PRIETAISAI IR MEDŽIAGOS

12. Reikalingi reagentai ir medžiagos:
12.1. vario nitratas Cu(NO3)2x3H2O, 10 g;
12.2. kalcio heksacianoferatas Ca2[Fe(CN)6], 10 g;
12.3. distiliuotas vanduo.
Naudojami reagentai turi būti ne prastesnės nei „analitiškai grynos“ (a. g.) kokybės (GOST) arba „Guaranted Reagent for analysis“ (GR) kokybės (ISO).
13. Reikalingi prietaisai ir įranga:
13.1. vandens filtrų elementai iš medvilnės pluošto (CUNO Microwynd DCCPY arba analogiški buitiniai vandens filtrų elementai), porų skersmuo 1 μm; 3 vnt.;
13.2. polietileno maišeliai filtrams laikyti; 3 vnt.;
13.3. vandens filtravimo įrenginys (1 pav.);
13.4. peristaltinis siurblys filtrų elementams prisotinti Cu2[Fe(CN)6] (2 pav.);
13.5. jungiamosios žarnelės iš silikono, apie 2 m ilgio;
13.6. aukšta stiklinė, apie 3 l talpos;
13.7. džiovinimo spinta;
13.8. krosnis mėginiams deginti;
13.9. svarstyklės, svėrimo tikslumas – 0,01 g;
13.10. gama spektrometrinė sistema;
13.11. matavimo indai ir pipetės (ne žemesnės nei 2 klasės (GOST) arba B klasės (ISO)).

1 pav. Vandens filtravimo įrenginys. 1 – vandens siurblys, 2 – vandens srauto reguliavimo čiaupas, 3 – buitiniai vandens filtrai, P – filtras su neapdorotu filtravimo elementu, A ir B – filtrai su elementais, prisotintais Cu2[Fe(CN)6], 4 – vandens skaitiklis, 5 – vanduo.

VII. FILTRAVIMO ELEMENTŲ PARUOŠIMAS

14. Nauji filtravimo elementai išmirkomi distiliuotame vandenyje ir išdžiovinami.
15. 5 g vario nitrato ištirpinami 400 ml distiliuoto vandens.
16. Filtravimo elementas įstatomas į stiklinę (cilindrą). Vario nitrato tirpalas pilamas į elemento centrą, kad elemento pluoštas sugertų kuo daugiau tirpalo.
17. 5 g kalcio heksacianoferato ištirpinama 400 ml distiliuoto vandens.
18. Tirpalas supilamas ant elemento – iš karto susidaro rudos spalvos drumzlės.
19. Elementas įstatomas į filtro korpusą ir sudaroma uždara tirpalo judėjimo sistema (2 pav.). Į stiklinę papildomai įpilama apie 2 l distiliuoto vandens.
20. Įjungiamas siurblys, kad tirpalas dideliu greičiu tekėtų per filtrą. Procesas tęsiamas tol, kol tirpalas praranda spalvą – visas vario heksacianoferatas susikaupia ant medvilnės pluošto.
21. Išjungiamas siurblys ir filtravimo elementas išimamas iš korpuso.
22. Elementas išdžiovinamas džiovinimo spintoje apie 80oC temperatūroje (apie 48 val.). Atvėsęs sausas elementas laikomas plastikiniame maišelyje.

2 pav. Filtro elemento prisotinimas Cu2[Fe(CN)6]: 1 – vandens filtras su apdorojamu elementu, 2 – peristaltinis siurblys, 3 – indas su tirpalu, 4 – silikoninės žarnelės.

VIII. ĖMINIŲ PAĖMIMAS IR MĖGINIŲ PARUOŠIMAS

23. Radionuklidų koncentravimas:
23.1. į vandens filtravimo įrenginio filtrų korpusus įstatomi filtravimo elementai: į pirmąjį (pagal vandens filtravimo kryptį) įstatomas neapdorotas elementas (priešfiltris), o į kitus du – identiški elementai, prisotinti Cu2Fe(CN)6;
23.2. užrašomas vandens skaitiklio rodmuo;
23.3. įjungiamas vandens siurblys ir per filtravimo įrenginį praleidžiama ne mažiau nei 200 l vandens (esant itin mažam vandens savitajam aktyvumui vandens tūris gali būti didinamas, kad aktyvumas pasiektų detektavimo ribą). Siurbimo greitis – apie 3,5 l/min.;
23.4. siurblys išjungiamas ir užrašomas vandens skaitiklio rodmuo;
23.5. filtravimo elementai išimami, supakuojami į atskirus anksčiau nenaudotus polietileno paketus, ant jų nenuplaunamu žymekliu užrašant kodus ir filtrų numerius, per filtrus pratekėjusio vandens tūrį bei datą. Užpildomas ėminio protokolas, nurodant objektą, ėminio ėmimo vietą, ėminių kodus, pratekėjusio vandens tūrį ir datą bei ėminį paėmusiojo asmens vardą ir pavardę.
24. Mėginių paruošimas:
24.1. laboratorijoje visi filtravimo elementai džiovinami 24 val. temperatūroje, neviršijančioje 105oC, ir sudeginami temperatūroje, neviršijančioje 350oC. Deginimui pagreitinti medvilnės pluoštas atskiriamas nuo karkaso ir deginamas tik pluoštas;
24.2. kiekvieno elemento pelenai supilami į atskirus standartinės formos polietileno indelius gama spektrams matuoti ir pažymimi.
Saugokitės kryžminio mėginių užteršimo!

IX. MATAVIMAI

25. Gama spektrometrine sistema išmatuojamas kiekvieno filtravimo elemento pelenų aktyvumas [A.2].

X. SKAIČIAVIMAI

26. Aktyvumas:
26.1. ištirpusių radionuklidų tūrinis aktyvumas Cv skaičiuojamas taip:

 (1)

čia: qa ir qb – tiriamojo Cs izotopo nuklidų A ir B filtruose aktyvumai (Bq), V – per filtrus pratekėjusio vandens tūris (l);
26.2. sorbcijos efektyvumas f skaičiuojamas pagal formulę:

f = 1 – qb / qa;	(2)

26.3. radionuklidų, susijusių su nešmenimis (netirpiomis dalelėmis, didesnėmis negu 1 mm), tūrinis aktyvumas Cp skaičiuojamas taip:

(3)

čia: qp – Cu2[Fe(CN)6] neapdoroto filtro aktyvumas (Bq).
27. Paklaidos:
27.1. vandens tūrio paklaidą lemia vandens skaitiklio paklaida. Ji nurodyta skaitiklio pase ir paprastai yra 2-3 %;
27.2. aktyvumų qp, qa ir qb – matavimų santykinės paklaidos įvertinamos išanalizavus gama spektrus [A.2]. Šios paklaidos priklauso nuo mėginio aktyvumo bei matavimo trukmės ir paprastai yra pačios reikšmingiausios (> 8 %);
27.3. filtrų sorbcijos efektyvumo santykinė paklaida skaičiuojama pagal formulę:

 (4)

čia: Δqa ir Δqb yra A ir B filtrų aktyvumų matavimų santykinės paklaidos;
27.4. tūrinių aktyvumų Cv ir Cp santykinės paklaidos suskaičiuojamos taip:

(5)
(6)

čia: Δqp – P filtro aktyvumo matavimo santykinė paklaida ir ΔV – vandens tūrio matavimo santykinė paklaida.
28. Detektavimo riba. Detektavimo ribą DL lemia gama spektrometrinės sistemos detektavimo riba [A.2] ir sorbcijos efektyvumas f. Ji įvertinama pagal šią formulę:

(7)

XI. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

29. Siekiant užtikrinti matavimo rezultatų kokybę:
29.1. būtina vengti ruošiamų filtravimo elementų bei kryžminio mėginių užsiteršimo;
29.2. naudoti tik tinkamai kalibruotą gama spektrometrinę sistemą [A.2];
29.3. palyginamieji matavimai turi būti atliekami reguliariai, šiuo metodu gauti rezultatai turi būti palyginami su kitais metodais [A.1, A.3 – A.5] gautais rezultatais.
______________

A priedas
(informacinis)

BIBLIOGRAFIJA

A.1. Petrošius R. ir kiti. Tarptautinės ekspedicijos Ignalinos AE regione rezultatai. Sveikatos aplinka, 2000 m. 3 priedas, 62- 67 p.
A.2. LAND 36-2000 „Aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimas – mėginių gama spektrinė analizė spektrometru, turinčiu puslaidininkinį detektorių“, 2000.
A.3. Radioaktyvieji išorinės aplinkos teršimai, red. V. P. Švedov ir S. I. Širokov, Moskva, Gosatomizdat, 1962, 42-46 p. (rusų k.) = Радиоактивные загрязнение внешней среды. Под ред. В. П. Шведова и С. И. Ширакова, Госатомиздат, Москва, 1962, 42-46 стр.
A.4. Radioaktyvumas Baltijos jūroje 1984-1991, Baltijos jūros aplinkos darbai Nr. 61, Helsinkio komisija, 1995, 35 p. (anglų k.) = Radioactivity in the Baltic Sea 1984-1991, Baltic Sea Environment Proceedings No.61, HELSINKI COMMISSION, Baltic Marine Environment Protection Commission, 1995, 35 p.
A.5. Vandens objektų radioaktyviojo užterštumo nustatymo metodinės rekomendacijos, Red. S. M. Vakulovskij, Moskva, Hidrometeoizdat, 1986, 21-22 p. (rusų k.) = Методические рекомендации по определению радиоактивного загрязнения водных объектов. Под ред. С. М. Вакуловского, Москва, Гидрометеоиздат, 1986, 21-22 стр.
A.6. Valiukėnas V., Žilinskas P. J. Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas, Vilnius, 1997, 96 p.
A.7. Pagrindinės darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės normos. Tarybos direktyva 96/29/ EURATOM, 1996 m. gegužės 13 d. Nr. L 159, 39 tomas (anglų k.) = COUNCIL DIRECTIVE 96/29/EURATOM of 13 May 1996 Basic Safety Standards, No L 159, V. 39.
______________