LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1998 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 69 „DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2005 m. rugsėjo 28 d. Nr. D1-471
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.8 ir 11.5 punktais,
pakeičiu aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 28-98/M-08 „Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas“, patvirtintą Aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 47-1298):
1. papildau paskutinę pastraipą „Bibliografija“ 2 punktu:
„2. ISO 9096:2003 Stationary source emissions – Manual determination of mass concentration matter.“;
2. papildau B priedu „Izokinetinio mėginių ėmimo skaičiavimas dulkių koncentracijai nustatyti“ (pridedama).

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS
B PRIEDAS

IZOKINETINIO MĖGINIŲ ĖMIMO SKAIČIAVIMAS DULKIŲ KONCENTRACIJAI NUSTATYTI

Teisingiausiai išmatuojamas išmetamų dulkių kiekis tuomet, kai laikomasi izokinetiškumo sąlygų, t. y. kai dujų srauto greitis mėginio paėmimo taškuose vvid yra lygus per vamzdelio antgalį siurbiamų dujų srauto greičiui vN, t. y. = 1.
Mėginys bus paimtas izokinetiškai, jeigu šis santykis neviršys ribų 0,9<<1,1.

PAVYZDYS

1. Išmatuota:
1.1.	rCO2 = 13 %;
1.2.	rO2 = 3 %;
1.3.	rCO = 0 %;
1.4.	m – dulkių masė = 154 mg;
1.5.	Pdyn 1-4 – dinaminis dujų slėgis: 40 Pa, 50 Pa, 60 Pa, 50 Pa;
1.6.	mH20 – kondensato masė = 100 g;
1.7.	Tm – dujų mėginio temperatūra prieš rotametrą = 30oC;
1.8.	Vm – sausų dujų mėginio tūris (dujų skaitiklio rodmenys) = 2,2344 m3;
1.9.	Pb – atmosferos slėgis = 100,4 kPa;
1.10.	+∆P – slėgių skirtumas tarp aplinkos oro ir kamino = +0,1 kPa;
1.11.	Tk – išmetamų dujų temperatūra kamine = 150oC;
1.12.	A – mėginio paėmimo plokštumos plotas = 2,0 m2;
1.13.	Tdr – drėgno termometro temperatūra = 46oC;
1.14.	t – faktinis mėginio paėmimo laikas = 60 min.;
1.15.	d – antgalio angos skersmuo = 10 mm;
1.16.	+∆p – slėgių skirtumas tarp aplinkos oro ir dujų skaitliuko = +0,05 kPa;
1.17.	+∆p – slėgių skirtumas tarp aplinkos oro ir rotametro = +0,05 kPa.

2. Skaičiuojama:
2.1. Dujų srauto tankis ir greitis kamine vvid
qn – sausų dujų tankis normaliosioms sąlygoms, kg/m3
qn=rCO2×+rO2×+rN2×=0,13×+0,03×+0,84×=1,350	(1)
r – 1 m3 sausų dujų komponentų tūrio dalys;
rN2=(1- rCO2- rO2- rCO2)=(1-0,13-0,03-0)=0,84	(2)
M – dujinio komponento molekulinė masė, kg/kmol;
V – dujinio komponento molinio tūrio vertė 22,4 m3/kmol;
n – normaliosios sąlygos (Tn=273 K, Pn=101,3 kPa).
Vmn – sausų dujų mėginio tūris normaliosioms sąlygoms, Nm3
Vmn=Vm××=2,2344××=1,996	(3)
Pb+Δp=100,4+0,05=100,45 Pa, dujų slėgis rotametre.	(4)
qdr – drėgnų dujų tankis normaliosioms sąlygoms, kg/m3
qdr=qn×=1,350×=1,318	(5)
x – vandens garų koncentracija dujose, kg/kg
x===0,037	(6)
qid – idealusis vandens garų tankis, esant normaliosioms sąlygoms = 0,8038 kg/m3.

0,037 kg vandens garų tūris=0,037/0,8038=0,046 m3 normaliosioms sąlygoms	(7)
1 kg dujų tūris=1 kg/1,350=0,741 m3 normaliosioms sąlygoms	(8)
X – drėgmės kiekis esantis išmetamosiose dujose, %
X×(0,046+0,741)=100×0,046	(9)
X=5,8 % arba 0,058 tūrio dalimis.

qk – drėgnų dujų tankis realiosioms (kamino) sąlygoms, kg/m3
qk=qdr××=1,318××=0,844	(10)
Pk=Pb+∆P=100,4+0,1=100,5 Pa, dujų slėgis kamine.	(11)

v1÷4 – dujų srauto greitis kamine kiekviename matavimo taške, m/s
1) v1 =k××=×=9,74	(12)
2) v2 =k××=×=10,89	(13)
3) v3 =k××=×=11,92	(14)
4) v4=k××=×=10,89	(15)
vvid =k××1/4×()= =×()=10,86	(16)
Pito vamzdelis standartinis, koeficientas k = 1.

2.2. Dujų debitas
Vk – išmetamų drėgnų dujų debitas realiosioms (kamino) sąlygoms, m3/s
Vk=vvid×A=10,86×2=21,72.	(17)

Vdr – išmetamų drėgnų dujų debitas normaliosioms sąlygoms, m3/s
Vdr=Vk××=21,72××=13,90	(18)
Vn – išmetamų sausų dujų debitas normaliosioms sąlygoms, Nm3/s
Vn=Vdr×=13,90×=13,09	(19)

2.3. Dulkių koncentracija
C – dulkių koncentracija, mg/Nm3
C===77,15	(20)
C1 – dulkių koncentracija mg/Nm3 perskaičiuota esant 6 % deguonies (jei reikia įvertinti praskiedimo efektą),
C1=C×=77,15×=64,29	(21)

2.4. Išmetamų dulkių kiekis
Q – išmetamų dulkių kiekis, g/s
Q=C×Vn=77,15×13,09=1009,9 mg/s arba 1,01 g/s	(22)

Qm – išmetamų dulkių kiekis, g/s (alternatyvus būdas)
Qm=×=×=1,08	(23)
a – antgalio angos plotas = Πd2/4 m2, Π = 3,142.	(24)

2.5. Izokinetinis mėginio paėmimas
Pirmame mėginio paėmimo taške dinaminis dujų slėgis yra 40 Pa, faktinis dujų srauto greitis tame pačiame taške – 9,74 m/s, tada izokinetiškai mėginiui paimti dujas per 10 mm skersmens vamzdelio antgalio angą reikia siurbti 45,89 l/min.
v=4,71×10-2×d2×v1 = 4,71×10-2×102×9,74 = 45,89	(25)
Tačiau dėl dujų slėgio, drėgmės, temperatūros pakitimo nuo vamzdelio antgalio iki rotametro siurbiamų dujų debitas, l/min. rotametre turi būti:
(1-X)×v××=(1-0,058)×45,89××=30,96	(26)

2.6. Mėginio paėmimo izokinetiškumo įvertinimas
Vmk – per vamzdelio antgalį prasiurbtas dujų mėginio tūris realiosioms (kamino) sąlygoms, m3
Vmk=××=××=3,3093	(27)
vN – siurbiamų dujų srauto greitis vamzdelio antgalyje, m/s
vN===11,71	(28)
Dujų srauto greitis kamine vvid. = 10,86 m/s.
Tada ==1,08.	(29)
Mėginys paimtas izokinetiškai: greičių santykis 1,08 neviršija ribų 0,9<<1,1.
______________