VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO IR LAIKO INTERVALŲ TARP PATIKRŲ PATVIRTINIMO

2006 m. gruodžio 1 d. Nr. V-178
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 15 straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnio 8 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1177 (Žin., 2006, Nr. 130-4906):
1. Tvirtinu Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir laiko intervalus tarp patikrų (pridedama).
2. Nustatau, kad eksploatuojamoms teisinei metrologijai priskirtoms matavimo priemonėms artimiausios patikros laikas skaičiuojamas nuo paskutinės jų patikros datos.

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2006 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-178

TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS IR LAIKO INTERVALAI TARP PATIKRŲ

Matavimo priemonės pavadinimas	Laiko intervalas tarp patikrų ne rečiau kaip, metai
1. GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
1.1. Ilgio matai1 (išskyrus naudojamus medienos ir žemės naudmenų matavimams):
– metaliniai;	2
– iš kitų medžiagų	1
1.2. Ilgio matai, naudojami medienos ir žemės naudmenų matavimams (išskyrus GPS)	3
1.3. Medžiagų ilgio matavimo mašinos ir stalai	1
1.4. Medžiagų ploto matavimo priemonės	1
1.5. Matavimo sietai	2
1.6. Tolimačiai, tacheometrai	2
1.7. Nivelyrai, teodolitai	2
1.8. Automobilių žibintų reguliavimo prietaisai	1
1.9. Automobilių ratų reguliavimo stendai	1
1.10. Geležinkelio šablonai	2
2. MASĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
2.1. Neautomatinės svarstyklės	2 – po pirminės patikros, / 1 – periodinė patikra
2.2. Automatinės svarstyklės	1
2.3. Purkos	2
2.4. Svarsčiai	1
2.5. Dozatoriai	1
3. JĖGOS MATAVIMO PRIEMONĖS
3.1. Dinamometrai ir dinamometriniai raktai	1
3.2. Sukibimo koeficiento matavimo priemonės	1
4. SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONĖS
4.1. Manometrai	1
4.2. Barometrai	1
4.3. Traukomačiai	1
4.4. Automobilių padangų slėgmačiai	1
5. JUDESIO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
5.1. Taksometrai kartu su signalų generatoriais	1
5.2. Tachografai	2
5.3. Oro greičio matavimo priemonės	1
5.4. Stacionarios ir mobilios transporto priemonių greičio matavimo priemonės	1
5.5. Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai	1
6. SKYSČIŲ IR DUJŲ KIEKIO MATAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Skysčių, garų ir dujų diafragminės srauto matavimo priemonės ir sistemos	1
6.2. Srauto matavimo priemonių diafragmos, kurių diametras 250 mm ir daugiau	2
6.3. Šilumos skaitikliai:
– pastatų įvaduose;	2
– butuose ir individualiuose namuose, kai vardinis pralaidumas neviršija 1,5 m3/h	4
6.4. Dujų skaitikliai:
– membraniniai, naudojami buitinėms reikmėms, kurių dydis iki G6 įskaitytinai;	16
– membraniniai, naudojami komercinėms reikmėms, kurių dydis nuo G10 iki G25 imtinai;	8
– pramoniniai rotaciniai;	4
– pramoniniai turbininiai, Sūkuriniai, ultragarsiniai;	2
– pramoniniai turbininiai, esant dujų apskaitos stotyje įrengtai matavimo kontrolės sistemai	5
6.5. Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai:
– su slėgio keitikliu;	2
– be slėgio keitiklio	5
6.6. Vandens skaitikliai:
– pastatų įvaduose;	2
– butuose ir individualiuose namuose (diametras 15 mm ir 20 mm);	4
– kurių diametras 150 mm ir daugiau	4
6.7. Degalų ir tepalų įpylimo kolonėlės	1
6.8. Skysčių kitų nei vanduo matavimo priemonės ir sistemos	2
6.9. Techniniai saikikliai	2
6.10. Skysčių automobilinės talpyklos	2
6.11. Tūrio matavimo priemonės:	pirminė patikra – privaloma, periodinė – pagal vartotojų poreikius / 1
– stiklinės (kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės, gėrimų stiklinės, matavimo taurelės ir kt.);
– metalinės ir iš kitų medžiagų
6.12. Skysčių dozatoriai	1
6.13. Skysčių lygio matavimo priemonės	2
6.14. Skysčių talpyklos	5
6.15. Suskystintųjų dujų skystosios fazės skaitikliai	1
6.16. Nuotekų srauto matavimo priemonės	2
6.17. Siaurinantieji įrenginiai (įtaisai) skysčio srautui matuoti atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi–Venturi, Paršalio latakai ir kt.)	4
6.18. Etilo alkoholio matavimo skaitikliai	0,5
6.19. Butelių ir kitų pakuočių skaitikliai	1
7. FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
7.1. Tankio matavimo priemonės:
– stiklinės;	5
– kitokios	1
7.2. Drėgmėmačiai	1
7.3. Degalų pliūpsnio temperatūros matavimo priemonės	2
7.4. Klampos matavimo priemonės:
– stiklinės;	2
– kitokios	1
7.5. Psichrometrai	1
7.6. Dulkių ir dūmų analizatoriai	1
7.7. Pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonės:
– stiklinės;	2
– kitokios	1
7.8. Alkoholio kiekio žmogaus organizme matavimo priemonės	0,5
7.9. Dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės	1
7.10. Vandenyje ištirpusio deguonies matavimo priemonės	0,5
7.11. Išmetamųjų dujų analizatoriai	0,5
7.12. Dujų matavimo ir signalizavimo sistemos, sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai	0,5
7.13. pH matuokliai	1
7.14. Rotametrai ir aspiratoriai	1
7.15. Automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės	2
8. TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONĖS
8.1. Stikliniai termometrai	pirminė patikra — privaloma, periodinė – pagal vartotojų poreikius
8.2. Termometrai, naudojami su:
– šilumos skaitikliais pastatų įvaduose;	2
– šilumos skaitikliais butuose ir individualiuose namuose;	4
– diafragminėmis srauto matavimo priemonėmis	1
8.3. Elektriniai ir elektroniniai termometrai	1
8.4. Manometriniai termometrai	1
9. OPTINIŲ IR OPTINIŲ–FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
9.1. Apšviestumo matavimo priemonės	1
9.2. Liepsnos fotometrai	1
9.3. Fotoelektriniai kolorimetrai	1
9.4. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro kalorimetrai	1
9.5. Poliarimetrai, refraktometrai, spektrofotometrai	1
10. AKUSTINIŲ IR VIBRACIJOS MATAVIMŲ PRIEMONĖS
10.1. Triukšmo matavimo priemonės	2
10.2. Vibracijos matavimo priemonės	1
11. ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
11.1. Elektros energijos skaitikliai:
– indukciniai vienfaziai;	16
– indukciniai trifaziai ir visi elektroniniai	8
11.2. Matavimo transformatoriai	8
11.3. Įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės	1
11.4. Elektrinio lauko stiprumo matavimo priemonės	1
11.5. Elektros parametrų matavimo replės	1
12. LAIKO IR DAŽNIO MATAVIMO PRIEMONĖS
12.1. Superaukštųjų dažnių lauko stiprumo matavimo priemonės	1
12.2. Sekundmačiai	1
12.3. Laikrodiniai jungikliai tarifui ir apkrovai valdyti, naudojami su elektros energijos skaitikliais:
– indukciniais vienfaziais;	16
– indukciniais trifaziais ir visais elektroniniais	8
12.4. Jūriniai chronometrai	1
12.5. Telefoninių pokalbių kiekio ir trukmės apskaitos sistemos	1
12.6. Laikrodžiai, įmontuoti transporto priemonių parkavimo automatuose	1
13. RADIOTECHNINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
13.1. Radijo ryšio trukdžių matavimo priemonės	2
13.2. Superaukštojo dažnio galingumo ir jo tankio matavimo priemonės	2
13.3. Elektromagnetinio lauko stiprumo matavimo priemonės	2
14. JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
14.1. Visų tipų dozimetrai ir rentgenometrai	1
14.2. Radiometrai	1
15. MEDICINOS PRIETAISAI SU MATAVIMO FUNKCIJA2
15.1. Klausos charakteristikų matavimo prietaisai (garso tono ir kalbos audiometrai)	1
15.2. Kūno temperatūros matavimo prietaisai (išskyrus gyvsidabrio maksimalios reikšmės termometrus)	1
15.3. Neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai	1
15.4. Intraokulinio slėgio matavimo prietaisai (akies tonometrai)	1
15.5. Apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos Pedaliniai ergometrai	1
15.6. Medicininės svarstyklės	2 – po pirminės patikros, / 1 – periodinė patikra

PASTABOS:
1. Ilgio matai (1.1 p.) apima metrolazdes, liniuotes, ruletes (taip pat su svareliu).
2. Medicinos prietaisų su matavimo funkcija sąrašas perkeltas iš Lietuvos medicinos normos MN 101:2003 „Medicinos prietaisų instaliavimo, eksploatavimo ir naudojimo tvarka sveikatos priežiūros įstaigose“.
3. Jeigu matavimo priemonės naudotojas negali užtikrinti matavimo priemonės tikslumo patikros galiojimo laikotarpiu, privalu sutrumpinti laiko intervalą tarp patikrų, kad būtų užtikrintas reikiamas matavimo priemonės tikslumas.
4. Atsiradus naujai teisinei metrologijai priskirtinai matavimo priemonei, nepateiktai šiame sąraše, juridinis ar fizinis ją naudojantis asmuo privalo kreiptis į Valstybinę metrologijos tarnybą dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo papildymo ir laiko intervalo tarp patikrų nustatymo.
5. Jeigu reikalinga atlikti patikrą atskiram matavimo sistemos elementui, tai patikra turi būti atlikta ir visai matavimo sistemai.
______________